**Allegato A - Caratteristiche Tecniche**

LOTTO 2 - ASPIRATORE

***DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DESTINAZIONE D’USO***

È richiesta la fornitura di aspiratori chirurgici, da collocare presso gli ambulatori delle varie UU.OO. dell’Azienda USL di Bologna.

***CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA***

* Pompa a vuoto oil-free
* Vaso di raccolta per l’utilizzo di sacchetti monouso di capacità di 1l;
* Alto Vuoto con depressione regolabile ed almeno fino a 500 mmHg;
* Flusso con portata nominale almeno di 25 l/min;
* Sistema per indicazione del “troppo pieno”
* Funzionante con alimentazione di rete 220V e tramite batteria ricaricabile con autonomia di almeno 30 minuti; completo di caricabatteria
* Sistema di regolazione del vuoto
* Filtro antibatterico in aspirazione
* Vaso di raccolta per sacca monouso
* Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM
* Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo

**Dovranno essere depositati listini e cataloghi di tutti i prodotti disponibili ulteriori rispetto al minimo richiesto, in quanto resta salva la facoltà delle Aziende Sanitarie di acquistare dalla Ditta Aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.**