**Allegato A - Caratteristiche Tecniche**

LOTTO 4 LETTINO GINECOLOGICO

***DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DESTINAZIONE D’USO***

È richiesta la fornitura di lettini a sollevamento elettrico per ambulatori di ginecologia destinati a visite e trattamenti ginecologici, da collocare presso gli ambulatori delle varie UU.OO. dell’Azienda USL di Bologna.

***CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA***

* Lettino a tre motori per diagnosi e trattamenti indicato in ginecologia regolabile elettricamente in altezza mediante comando a bassa tensione.
* Lettino a tre sezioni mobili: sezione poggiagambe con sistema di regolazione servoassistito da molle a gas, mentre le sezioni seduta e schienale sono regolabili elettricamente
* Carico di lavoro max in sicurezza almeno 200 kg
* Regolazione elettrica dell’altezza con escursione almeno 50 cm (60-110 circa)
* Regolazione elettrica dello schienale con inclinazione almeno 70°
* Alimentazione a rete: 230V 50Hz
* Grado di protezione contro la penetrazione dei liquidi almeno IPX4 secondo EN60529
* Dotato di pedaliera
* Dotato di ruote per lo spostamento, con idoneo sistema di freno per utilizzo in sicurezza
* Dotato di supporti reggicosce con possibilità di rotazione e movimentazione in altezza ed in rotazione
* Dotato di vaschetta estraibile in acciaio inox
* Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM
* Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo

**Dovranno essere depositati listini e cataloghi di tutti i prodotti disponibili ulteriori rispetto al minimo richiesto, in quanto resta salva la facoltà delle Aziende Sanitarie di acquistare dalla Ditta Aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.**