## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE | RISPOSTA: SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso (è obbligatorio fornire indicazione pena l'ESCLUSIONE dalla procedura)
· Lavastrumenti a termodisinfezione con sistema di asciugatura ad aria forzata;
· controllo elettronico;
· display per la visualizzazione dei parametri
· pannello di controllo per la selezione dei programmi di lavaggio/termo disinfezione;
· disponibilità di programmi preimpostati e di programmi liberi
· devono essere disponibili:
o programma di termodisinfezione per il lavaggio di Dispositivi Medici destinati al contatto con pelle e mucose intatte
o programma specifico per il lavaggio di Dispositivi Medici contaminati da residui biologici
o programma di lavaggio rapido per ferri chirurgici
· temperatura raggiungibile almeno 90°
· sistema di asciugatura ad aria calda forzata, con filtro HEPA di efficienza non inferiore a 99,995%
· camera di lavaggio in acciaio Inox AISI 316
· dimensioni esterne: altezza circa 80 cm
· compatibile con il neutralizzante “Neodisher N della Dr. Weigert”, con i detergenti alcalini “Neodisher mediClean della Dr. Weigert” e “Sekumatic FDR della ECOLAB” e con il potenziatore di lavaggio con azione ossidante “Neodisher OXIVARIO della Dr. Weigert”. E’ auspicabile che venga fornita dichiarazione di compatibilità con prodotti per lavaggio/disinfezione non esclusivi
· stampante per la stampa del report di lavaggio (finalizzata al sistema di tracciamento)
· almeno n. 2 cestelli per il lavaggio dello strumentario di piccole dimensioni e altro strumentario per attività ambulatoriale
· cestello per lavazoccoli
· addolcitore incorporato
· Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM
· Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo