**Allegato A - Caratteristiche Tecniche**

LOTTO 7 - LAVAFERRI

***DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DESTINAZIONE D’USO***

È richiesta la fornitura di lavaferri per la termo disinfezione di strumentario dedicato a attività ambulatoriale,

da collocare presso le varie UU.OO. dell’Azienda USL di Bologna.

***CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA***

* Lavastrumenti a termodisinfezione con sistema di asciugatura ad aria forzata;
* controllo elettronico;
* display per la visualizzazione dei parametri
* pannello di controllo per la selezione dei programmi di lavaggio/termo disinfezione;
* disponibilità di programmi preimpostati e di programmi liberi
* devono essere disponibili:
	+ programma di termodisinfezione per il lavaggio di Dispositivi Medici destinati al contatto con pelle e mucose intatte
	+ programma specifico per il lavaggio di Dispositivi Medici contaminati da residui biologici
	+ programma di lavaggio rapido per ferri chirurgici
* temperatura raggiungibile almeno 90°
* sistema di asciugatura ad aria calda forzata, con filtro HEPA di efficienza non inferiore a 99,995%
* camera di lavaggio in acciaio Inox AISI 316
* dimensioni esterne: altezza circa 80 cm
* compatibile con il neutralizzante “Neodisher N della Dr. Weigert”, con i detergenti alcalini “Neodisher mediClean della Dr. Weigert” e “Sekumatic FDR della ECOLAB” e con il potenziatore di lavaggio con azione ossidante “Neodisher OXIVARIO della Dr. Weigert”. E’ auspicabile che venga fornita dichiarazione di compatibilità con prodotti per lavaggio/disinfezione non esclusivi
* stampante per la stampa del report di lavaggio (finalizzata al sistema di tracciamento)
* almeno n. 2 cestelli per il lavaggio dello strumentario di piccole dimensioni e altro strumentario per attività ambulatoriale
* cestello per lavazoccoli
* addolcitore incorporato
* Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM
* Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo

**Dovranno essere depositati listini e cataloghi di tutti i prodotti disponibili ulteriori rispetto al minimo richiesto, in quanto resta salva la facoltà delle Aziende Sanitarie di acquistare dalla Ditta Aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.**