**Allegato A - Caratteristiche Tecniche**

LOTTO 9 AUTOCLAVE DA BANCO

***DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DESTINAZIONE D’USO***

È richiesta la fornitura di autoclave da banco per la sterilizzazione di strumentario chirurgico per interventi ambulatoriali di odontoiatria, otorinolaringoiatria, ginecologia e medicazioni, da collocare presso le varie UU.OO. dell’Azienda USL di Bologna.

***CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA***

* capacità della camera di almeno 24 litri;
* display per la visualizzazione dei dati;
* deve essere possibile la sterilizzazione di materiali solidi, corpi porosi e corpi cavi;
* devono essere disponibili almeno i seguenti cicli di sterilizzazione: imbustato 121°/134° e non imbustato 121°/134, ciclo Prion, Ciclo Fash;
* devono essere disponibili almeno i seguenti cicli di test: Helix test, Bowie&Dick test e Vacuum test;
* dimensioni massime circa 55x60x40 cm (LxPH);
* Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM
* Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo

**Dovranno essere depositati listini e cataloghi di tutti i prodotti disponibili ulteriori rispetto al minimo richiesto, in quanto resta salva la facoltà delle Aziende Sanitarie di acquistare dalla Ditta Aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.**