## Questionario Tecnico
| Allegato A.1 - Questionario Tecnico | LOTTO 3
CARATTERISTICHE | RISPOSTA: SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso (è obbligatorio fornire indicazione pena l'ESCLUSIONE dalla procedura)
Camera acustica:
· Dimensioni interne indicativamente di 110x110x200 cm (LxPxA), idonee per pazienti obbligati all’uso di sedia a rotelle;
· Dimensioni minime della porta 75x180 cm;
· Attenuazione superiore ai 25 dB per frequenze tra 500 e 4000 Hz;
· Dotata di:
o rampa di accesso di dimensioni idonee per pazienti obbligati all’uso di sedia a rotelle;
o finestra;
o rivestimento interno lavabile;
o ventilazione forzata con trappola acustica;
o illuminazione interna;
o mensola esterna per audiometro;
o piastra e tutti gli accessori (cavi, cuffie, ect) per il collegamento ad audiometro
o Altoparlante/casse acustiche per test di campo libero (vedere scheda audiometro);
o Microfono per comunicazione con medico/operatore
Audiometro:
· a due canali indipendenti;
· uscite: via tonale e ossea;
· configurato per esecuzione almeno dei test: ABLB, SISI, Stenger;
· determinazione automatica soglia
· display per visualizzazione parametri impostati
· range dinamico via tonale:
o frequenze nel range almeno 100-12.000 Hz
o intensità nel range indicativo da -10 a 120 dB
· range dinamico via ossea:
o frequenze nel range almeno 250 - 8.000 Hz
o intensità nel range indicativo da -10 a 70 dB
· mascheramento Narrow Band Noise / Speech Weighted Noise / White Noise;
· calibrazione automatica
· stampante per i report dei test (preferibilmente integrata);
· microfono per comunicazione con paziente all’interno di cabina audiometrica;
· completo di tutti gli accessori necessari all’effettuazione dei test audiometrici per via tonale e ossea.
· Disponibilità a listino/catalogo di Stimolatore pediatrico sonoro e visivo per la valutazione della capacità uditiva del bambino.
Impedenzometro:
· Idoneo almeno ai seguenti test clinici:
o timpanometria (automatico o manuale);
o funzionalità tubarica (a timpano integro o perforato);
o riflessi acustici (ipsilaterale e controlaterale, soglia, ect.) per garantire altresì l’effettuazione di specifici test quali il test di Metz, etc…;
o latenza del riflesso;
· Tono sonda a 226Hz, 678HZ e 1000Hz
· Possibilità di collegare due sonde contemporaneamente
· Display grafico almeno 7" per la visualizzazione delle e curve rilevate dai test sui due canali
· Stampante integrata per i report dei test
· Sonda leggera in modo da garantire maggiore stabilità del tappino auricolare nel condotto uditivo esterno e, conseguentemente, una migliore tenuta. La sonda dovrà essere dotata di indicatori luminosi e tasti sull'unità di controllo (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: avvio e arresto, cambio orecchio senza allontanarsi dal paziente,…)
· Archetto per il fissaggio al paziente della sonda (per stimolo sia per l’ipsilaterale sia per il controlaterale)
· Sonda per utilizzo su pazienti pediatrici
· Terminale sonda trasparente e caratterizzato da un sistema di rimozione rapido
· Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM
· Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo