## Allegato A1 - APP
Allegato A1 - Questionario Tecnico - Caratteristiche Tecniche di Minima Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte
Fornitura in service della durata di tre anni con possibilità di rinnovo, anno per anno, di ulteriori due anni di un sistema per imaging ad ultrasuoni intravascolare e del relativo materiale di consumo da destinare alla U.O. Cardiologia dell’ Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara - Caratteristiche Tecniche di Minima
PER OGNI CARATTERISTICA TECNICA INCLUSA IN OFFERTA DEVE ESSERE INDICATO IL RIFERIMENTO AL MANUALE O ALLA SCHEDA/RELAZIONE TECNICA PENA LA NON VALUTAZIONE DELLA CARATTERISTICA
1 | Caratteristiche generali - Sistema per imaging ad ultrasuoni intravascolare (APP)
1.1 | Produttore (Indicare - Sistema con configurazione mobile su carrello )
1.2 | Fornitore (Indicare - Sistema con configurazione mobile su carrello)
1.3 | Nome commerciale/Modello (Indicare - Sistema con configurazione mobile su carrello)
1.4 | CND (Indicare - Sistema con configurazione mobile su carrello)
1.5 | Numero identificativo di registrazione al Repertorio RDM (Indicare - Sistema con configurazione mobile su carrello)
2 | Manuale d'Uso - Sistema per imaging ad ultrasuoni intravascolare (APP) | Indicare l'identificativo e specificare se la versione del manuale è caricata sulla Banca Dati Dispositivi Medici Nazionale (SI/NO)
2.1 | Versione del manuale d'uso
3 | Caratteristiche tecniche di minima - Sistema per imaging ad ultrasuoni intravascolare (APP) | SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento del manuale o della scheda/relazione tecnica
3.1 | Sistema multimodale per imaging ad ultrasuoni intravascolare e per valutazioni funzionali con configurazione mobile su carrello
3.1.1 | Sistema costituito da:
3.1.1.1 | monitor touch screen di controllo su carrello con possibilità di visualizzazione delle immagini
3.1.1.2 | modulo di interfaccia paziente per il collegamento delle sonde IVUS
3.1.1.3 | monitor per la visualizzazione delle immagini su carrello
3.1.2 | Possibilità di invio del segnale video sul monitor dell’angiografo per la ripetizione dell’immagine
3.3 | Il sistema dovrà essere in grado di fornire un’analisi qualitativa e quantitativa della morfologia vascolare cioè un’immagine del lume e della struttura parietale del vaso nonché un’immagine longitudinale del vaso attraverso la ricostruzione sagittale dello stesso
3.4 | Il sistema dovrà essere dotato di:
3.4.1 | Pull back automatico e graduato per assicurare l’omogeneità delle immagini
3.4.2 | Modalità di imaging intravascolare per applicazioni coronariche e periferiche
3.4.3 | Set di software che permettano di:
3.4.3.1 | effettuare misurazioni automatiche ed in tempo reale del diametro e dell’area di lume e vaso
3.4.3.2 | fornire una mappa a colori bidimensionale del flusso ematico sovrapposta alla scala di grigi per la valutazione della corretta apposizione dello stent e delle dissezioni
3.4.4 | Modulo DICOM 3.0 per l’interfacciamento al sistema RIS/PACS (devono essere inclusi tutti i sistemi hardware e software necessari per garantire il collegamento con tutte le classi di servizio occorrenti)

## Allegato A1 - MC
Allegato A1 - Questionario Tecnico - Caratteristiche Tecniche di Minima Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte
Fornitura in service della durata di tre anni con possibilità di rinnovo, anno per anno, di ulteriori due anni di un sistema per imaging ad ultrasuoni intravascolare e del relativo materiale di consumo da destinare alla U.O. Cardiologia dell’IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola - Caratteristiche Tecniche di Minima
PER OGNI CARATTERISTICA TECNICA INCLUSA IN OFFERTA DEVE ESSERE INDICATO IL RIFERIMENTO AL MANUALE O ALLA SCHEDA/RELAZIONE TECNICA PENA LA NON VALUTAZIONE DELLA CARATTERISTICA
1 | Caratteristiche generali - Cateteri IVUS (MC)
1.1 | Produttore (Indicare - Catetere di tipo meccanico)
1.2 | Fornitore (Indicare - Catetere di tipo meccanico)
1.3 | Nome commerciale/Modello (Indicare - Catetere di tipo meccanico)
1.4 | CND (Indicare - Catetere di tipo meccanico)
1.5 | Numero identificativo di registrazione al Repertorio RDM (Indicare - Catetere di tipo meccanico)
2 | Caratteristiche tecniche di minima - Cateteri IVUS (MC) | SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento del manuale o della scheda/relazione tecnica
2.1 | Il materiale di consumo dovrà essere costituito da cateteri IVUS di tipo meccanico come di seguito dettagliato:
2.1.1 | Cateteri ad ultrasuoni per imaging intravascolare dotati di trasduttore meccanico caratterizzato da una frequenza di lavoro di almeno 60 MHz