## A.1.1 Caratt. di minima
ALLEGATO A.1.1 - Caratteristiche Attrezzature
1 | TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI | Caratteristica presente (SI/NO) | Indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica o del manuale d'uso
1.1 | Monitor defibrillatori, nuovi di fabbrica e di ultima generazione
1.1.1 | Ditta produttrice
1.1.2 | Ditta distributrice
1.1.3 | Modello
1.1.4 | Descrizione e destinazione d'uso
1.1.5 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
1.1.6 | Classificazione secondo direttiva
1.2 | Tipologia:
1.2.1 | Adatto a pazienti adulti sia in modalità automatica che manuale
1.2.2 | Adatto a pazienti pediatrici sia in modalità automatica che manuale
1.2.3 | Software in italiano aggiornabile e configurabile nei vari parametri con particolare riferimento ai protocolli di defibrillazione e monitoraggio
1.2.4 | Piastre pluriuso per defibrillazione esterna per adulti e pediatriche
1.2.5 | Conformità alle ultime linee guida AHA/ERC
1.2.6 | Forma d’onda per defibrillazione e cardioversione di tipo bifasica
1.2.7 | Cardioversione sincronizzata da cavo ECG o da placche/elettrodi di defibrillazione
1.2.8 | Modulo di stimolazione transcutanea “pacing” con la fornitura di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento
1.2.9 | Sistemi di assistenza alla manovra RCP integrato o separato per la rilevazione delle caratteristiche della compressione conforme alla linee guida 2020 ILCOR, compatibile ed integrabile con il defibrillatore
1.2.10 | Test di sicurezza (self test automatico e self test manuale incorporato)
1.2.11 | Memorizzazione interna dati ed eventi e disponibilità del tracciato prima e dopo l’evento
1.2.12 | Memorizzazione di tutti i dati su memoria interna e/o su card estraibile (da fornire)
1.2.13 | Possibilità di trasferimento dati memorizzati su qualsiasi PC (fornitura di apposito software se necessario)
1.2.14 | Monitor di visualizzazione con amplio display LCD a colori ad alta visibilità per la visualizzazione di più parametri e di più forme d’onda ECG contemporaneamente, frequenza cardiaca, saturazione, parametri di funzionamento per tutte le modalità di funzionamento (defibrillazione, cardioversione e pacing) dati relativi alla manovra RCP
1.2.15 | Rilevazione e monitoraggio ECG da cavo o mediante placche/elettrodi di defibrillazione con almeno 3 derivazioni
1.2.16 | Modulo per la rilevazione della pulsossimetria SpO2 (fornire cavo e sensore adulti e pediatrici)
1.2.17 | Livelli di energia regolabili
1.2.18 | Minimo tempo di ricarica alla massima energia con indicatore di carica completa e visualizzazione dell’energia selezionata sul monitor.
1.2.19 | Allarmi di brachicardia e tachicardia impostabili dall’utilizzatore
1.2.20 | Funzione di autodiagnosi (piastre, batteria scarica, ciclo di carica, ecc.)
1.2.21 | Stampante termica ad alta risoluzione integrata (deve prevedere la stampa dei test di funzionamento giornalieri, la stampa delle derivazioni elettrocardiografiche e di tutti i parametri vitali monitorati) con avvio della registrazione in modalità automatica e/o manuale
1.2.22 | Grado protezione almeno IP44
1.2.23 | Funzionamento a rete, con alimentatore integrato, e a batterie ricaricabili di lunga durata
1.2.24 | Ricarica batterie tramite impianto elettrico 220V ca
1.2.25 | Le apparecchiature dovranno essere complete di ogni altro accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo (cavi ecg, piastre, cavi elettrici e di rete, ecc.)
1.2.26 | Conforme alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche

## A.1.2 Caratt. valutazione
ALLEGATO A.1.2 - Caratteristiche Attrezzature
1 | TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI | Risposta con indicazione della rispondenza alla caratteristica richiesta e descrizione | Indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica o del manuale d'uso
1.1 | Modalità di funzionamento all'accensione:
1.1.1 | Manuale (SI/NO, specificare)
1.1.2 | Semiautomatica (SI/NO, specificare)
1.1.3 | Passaggio da modalità semiautomatica ad automatica, e viceversa, senza spegnimento
1.1.4 | Passaggio da adulto a pediatrico in modalità semiautomatica senza spegnimento
1.1.5 | Software in italiano aggiornabile e configurabile nei vari parametri con particolare riferimento ai protocolli di defibrillazione e monitoraggio (SI/NO)
1.2 | DEFIBRILLAZIONE:
1.2.1 | Forma d'onda bifasica descrivere tipologia d'onda e specificare
1.2.2 | Descrivere tipologia d'onda
1.2.3 | Energia massima erogabile (J)
1.2.4 | Livelli (in J) di energia impostabili o selezionabili
1.2.5 | Accuratezza nella misura dell'energia erogata
1.2.6 | Numero di scariche erogabili alla massima potenza
1.2.7 | Modalità di disarmo della carica (descrivere)
1.2.8 | Tempo di ricarica < 10 sec. del defibrillatore alla massima energia
1.2.9 | Segnalazione visiva del raggiungimento del livello di energia impostato (SI/NO, descrivere)
1.3 | CARDIOVERSIONE
1.3.1 | Forma d'onda bifasica (SI/NO), descrivere tipologia d'onda e specificare
1.3.2 | Forma d'onda in uscita
1.3.3 | Sincronizzazione (SI/NO)
1.3.4 | Pulsante dedicato per sincronizzazione
1.3.5 | Marcatore su display per individuazione cardioversione
1.3.6 | Autocommutazione in modalità NON sincronizzata dopo shock sincronizzato
1.3.7 | Sincronizzazione automatica con traccia migliore
1.3.8 | Sincronizzazione con traccia a scelta dell'utente
1.4 | PACING:
1.4.1 | Disponibilità di stimolazione transcutanea
1.4.2 | Ampiezza dell'impulso
1.4.3 | Pacing rate (specificare valore in ppm e accuratezza in %)
1.4.4 | Corrente in uscita (mA)
1.4.5 | Periodo di refrattarietà (msec)
1.4.6 | Sincronizzazione
1.4.7 | Marcatore su display per individuazione dell'impulso erogato
1.5 | Sistemi di feedback alla manovra RCP:
1.5.1 | Tecnologia
1.5.2 | Sistema di rilevazione RCP integrato o interfacciato
1.5.3 | Rilevazione della profondità di compressione
1.5.4 | Frequenza di compressione
1.5.5 | Rilevazione dell'avvenuto rilascio
1.5.6 | Indicatori
1.5.7 | Conforme alle nuove linee guida 2020 ILCOR
1.5.8 | Compatibilità ed integrabilità con il defibrillatore (si, no. Descrivere)
1.6 | Monitoraggio dell'impedenza di contatto piastra-cute (SI/NO, descrivere)
1.6.1 | Adattamento scarica con impedenza del paziente (SI/NO, descrivere)
1.7 | Stampante integrata, specificare:
1.7.1 | Tipologia di stampante
1.7.2 | Larghezza (mm) e lunghezza della carta (m)
1.7.3 | Numero di canali stampabili
1.7.4 | Velocità di stampa della carta (mm/sec)
1.7.5 | Stampa automatica (SI/NO, descrivere)
1.8 | Sicurezza:
1.8.1 | Self-test automatico ad orario programmabile e operatore indipendente (specificare tempi e modalità)
1.8.2 | Test manuale con erogazione alla massima energia (specificare tempi e modalità)
1.8.3 | Segnalazione acustica o visiva del tipo di guasto (SI/NO, quali)
1.8.4 | Segnalazione di anomalie ad apparecchio spento (SI/NO, quali)
1.9 | Esportabilità dei dati via software
1.9.1 | Disponibilità del tracciato prima e dopo l'evento
1.9.2 | Numero di eventi memorizzabili
1.9.3 | Durata del tracciato pre e post- evento (specificare)
1.9.4 | Formato dati esportati (descrivere)
1.9.5 | Modalità esportazione [USB, LAN, WI-FI, ecc.] (descrivere)
1.10 | Indicatori (descivere gli indicatori presenti sul dispositivo: LED, tasti, bottoni, ecc)
2 | CARATTERISTICHE DISPLAY E PARAMETRI | Risposta con indicazione della rispondenza alla caratteristica richiesta e descrizione | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica o del manuale d'uso
2.1 | Tecnologia LCD o più avanzata (SI/NO, specificare)
2.2 | Dimensioni del monitor (pollici)
2.3 | Area di visualizzazione effettiva (cm x cm)
2.4 | Risoluzione monitor (pixel x pixel)
2.5 | Possibilità di modifica del contrasto, luminosità, ecc del monitor (SI/NO, elencare)
2.6 | Tracce visualizzabili (almeno le seguenti):
2.6.1 | Traccia ECG (descrivere modalità visualzzazione)
2.6.2 | Traccia SpO2 (descrivere)
2.7 | Dati alfanumerici visualizzati (almeno i seguenti)
2.7.1 | Frequenza cardiaca (HR)
2.7.2 | Saturazione (SpO2)
2.7.3 | Pressione non invasiva (NIBP) - solo se il parametro è installato
2.8 | Tracce e dati visualizzabili contemporaneamente sul monitor (specificare numero e tipologia)
2.9 | Velocità tracce selezionabile (mm/sec)
2.10 | Indicazione contatto dell'impedenza piastre-cute (SI/NO, descrivere)
2.11 | Indicazione energia erogata (SI/NO, descrivere)
2.12 | Indicatore del livello di carica delle batterie (SI/NO, descrivere)
2.13 | Possibilità di fermo immagine della traccia ECG con pulsante
2.14 | Altri parametri monitorabili (descrivere)
2.15 | Indicazioni illustrate per segnalazioni di errori e allarmi con indicazione di possibili soluzioni (descrivere)
3 | FACILITA' D'USO E DI TRASPORTO | Risposta con indicazione della rispondenza alla caratteristica richiesta e descrizione | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica o del manuale d'uso
3.1 | Possibilità di fissaggio a barella (SI/NO, descrivere)
3.2 | Possibilità di alloggiamento di accessori e piastre
3.2.1 | Piastre monouso
3.2.2 | Cavo ECG
3.2.3 | Sensore SpO2
3.2.4 | Bracciale NIBP
3.2 | Possibilità di variazione degli allarmi dei parametri misurati (descrivere)
3.2.1 | Limiti ECG (descrivere limiti minimo e massimo e impostazione degli stessi)
3.2.2 | Limiti SpO2 (descrivere limiti minimo e massimo e impostazione degli stessi)
4 | CARATTERISTICHE PIASTRE | Risposta con indicazione della rispondenza alla caratteristica richiesta e descrizione | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica o del manuale d'uso
4.1 | Piastre pluriuso per defibrillazione esterna per adulti e pediatriche (SI/NO), descrivere e specificare:
4.1.1 | Lunghezza cavo piastre (m)
4.1.2 | Dimensione dell'area di contatto delle piastre adulti (cm²)
4.1.3 | Dimensione dell'area di contatto delle piastre pediatriche (cm²)
4.1.4 | Classificazione isolamento paziente (tipo B, BF, CF)
4.1.5 | Modalità di disinfezione
4.2 | Piastre/elettrodi monouso per adulti (SI/NO), descrivere e specificare:
4.2.1 | Lunghezza cavo piastre (m)
4.2.2 | Dimensione dell'area di contatto delle piastre adulti (cm²)
4.2.3 | Classificazione isolamento paziente (tipo B, BF, CF)
4.2.4 | Validità (mesi)
4.2.5 | Durata prevista per mantenere l'efficacia della defibrillazione in utilizzo (giorni)
4.3 | Piastre/elettrodi monouso pediatriche (SI/NO), descrivere e specificare:
4.3.1 | Lunghezza cavo piastre (m)
4.3.2 | Dimensione dell'area di contatto delle piastre (cm²)
4.3.3 | Classificazione isolamento paziente (tipo B, BF, CF)
4.3.4 | Validità (mesi)
4.3.5 | Durata prevista per mantenere l'efficacia della defibrillazione (giorni)
5 | MONITORAGGIO | Risposta con indicazione della rispondenza alla caratteristica richiesta e descrizione | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica o del manuale d'uso
5.1 | ECG
5.1.1 | Ingresso segnale (dalle piastre/da elettrodi specifici/da entrambi, descrivere)
5.1.2 | Cavo a 3 elettrodi
5.1.3 | Tempo di ripristino della visualizzazione del tracciato dopo defibrillazione (sec)
5.1.4 | Tipologia di elettrodi utilizzati (reperibili sul libero mercato o proprietari)
5.1.5 | Elencare le principali tecnologie/marche di sensori utilizzabili o compatibili
5.1.6 | Durata finestra ECG visualizzato sul display (a 25 mm/sec)
5.1.7 | Indicazione frequenza cardiaca (SI/NO, descrivere)
5.1.8 | Indicazione contatto elettrodi per ECG (SI/NO, descrivere)
5.1.9 | Ampiezza segnale ECG regolabile (SI/NO, descrivere)
5.1.10 | Autogain (SI/NO)
5.2 | SpO2
5.2.1 | Applicazioni per adulti, pediatrici (SI/NO, descrivere)
5.2.2 | Range di saturazione (%)
5.2.3 | Accuratezza (%)
5.2.4 | Tecnologia di rilevazione saturimetria (proprietario, Nellcor, Masimo, ecc)
5.2.5 | Tipologia di sensori utilizzabili (reperibili sul libero mercato o proprietarie)
5.2.6 | Elencare le principali tecnologie/marche di sensori utilizzabili o compatibili
5.2.7 | Possibilità di utilizzo con sensori monouso (SI/NO)
5.3 | NIBP (opzionale)
5.3.1 | Misurazione per oazienti adulti e pediatrici (SI/NO, descrivere)
5.3.2 | Metodo rilevazione NIBP
5.3.3 | Range di misura (in Hg min e max)
5.3.4 | Tipologia bracciali utilizzabili (dedicati o presenti sul libero mercato. Se non dedicati indicare marche e modelli compatibili)
5.4 | CO2 (opzionale)
5.4.1 | Misurazione per oazienti adulti e pediatrici (SI/NO, descrivere)
5.4.2 | Metodo rilevazione CO2 (descrivere)
5.4.3 | Range misurazione CO2
5.4.4 | Tipologia adattatori
5.5 | Allarmi ottici ed acustici su tutti i parametri (SI/NO, descrivere)
5.6 | Elencare gli ulteriori moduli aggiuntivi implementabili successivamente
6 | CARATTERISTICHE ALIMENTAZIONE ELETTRICA | Risposta con indicazione della rispondenza alla caratteristica richiesta e descrizione | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica o del manuale d'uso
6.1 | Rete:
6.1.1 | Alimentatore integrato
6.1.2 | Tensione
6.1.3 | Frequenza
6.1.4 | Potenza assorbita
6.1.5 | Possibilità di funzionamento contemporaneo a rete e a batteria (SI/NO)
6.2 | Batterie:
6.2.1 | Batterie ricaricabili
6.2.2 | Tipologia di batterie (Litio, Pb, altro)
6.2.3 | Numero di batterie contemporanee per il corretto funzionamento
6.2.4 | Capacità batterie (Ah)
6.2.5 | Autonomia delle batterie (in ore di monitoraggio continuo e in numero di scariche)
6.2.6 | Rimovibili dall'operatore (SI/NO)
6.2.7 | Tempo di vita medio
6.2.8 | Tempo di ricarica batterie al 100%
6.2.9 | Garanzia delle batterie
6.2.10 | Necessità di alimentatore esterno (SI/NO)
7 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE | Risposta con indicazione della rispondenza alla caratteristica richiesta e descrizione | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica o del manuale d'uso
7.1 | Peso (kg, in configurazione offerta e con piastre pluriuso)
7.2 | Dimensioni LxAxP (cm)
7.3 | Grado di protezione IP
7.4 | Resistenza allo shock (urti, cadute)
7.5 | Dati ambientali di funzionamento (temperatura, umidità e pressione)
7.6 | Tolleranza alle vibrazioni
8 | ALTRO | Risposta con indicazione della rispondenza alla caratteristica richiesta e descrizione | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica o del manuale d'uso
8.1 | Conformità alle norme di sicurezza (elencare)
8.2 | Marchi di qualità rilasciati da organismi certificatori (elencare)
8.3 | Accessori in dotazione di serie (elencare)
8.4 | Materiali di consumo necessari (elencare)
8.5 | Tempi di consegna <45 gg
8.6 | Caratteristiche particolari ed innovative del prodotto offerto incluse in offerta (descrivere)