## Rif 1.1
ECOTOMOGRAFO OSTETRICIA E GINECOLOGIA FASCIA TOP DI GAMMA
ECOTOMOGRAFO OSTETRICIA/GINECOLOGIA TOP DI GAMMA | NOTE DI COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI | riferimenti manuale d'uso, brochure,depliant
Produttore
Nome commerciale modello
CND | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Anno di immissione sul mercato del modello proposto | Prima imissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta | Immissione in commercio della versione se differente offerta
Sonda convex addominale multifrequenza a larga banda per adulti 2D | Indicare modello
Sonda volumetrica convex larga banda “meccanica” 3D/4D per adulti | Indicare modello
Sonda volumetrica convex “elettronica” a matrice attiva 3D/4D dedicata allo studio della morfologia fetale e del cuore fetale | Indicare modello
Sonda volumetrica endocavitaria “meccanica” 3D/4D | Indicare modello
Stampante fotografica B/N | Indicare modello
Stampante fotografica Colore | Indicare modello
REQUISITI TECNICI MINIMI | NOTE DI COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Caratteristiche generali:
Ecotomografo completamente digitale di ultima generazione e ad elevate prestazioni top di gamma per l’esecuzione di diagnostica prenatale in pazienti con elevato BMI
sistema trasportabile su ruote piroettanti, antistatiche e con sistema frenante
consolle di comando regolabile in altezza
consolle di comando con tastiera alfanumerica e display touch screen non inferiore a 10” per la gestione delle funzionalità del sistema e con possibilità di controllo di tutte le periferiche
display full-HD a colori di almeno 22’’ LED orientabile e ad altezza regolabile
almeno 4 porte attive contemporaneamente per il collegamento di sonde in contemporanea, di cui almeno 2 per sonde 3D/4D
Sistema di acquisizione:
modulo elettronico per la gestione della formazione e focalizzazione dinamica del fascio ultrasonico
modi di acquisizione: M-Mode, B-mode/Real time, Doppler PW, Doppler CW, Color Doppler, Power Doppler, Power Doppler direzionale
zoom per immagini real-time e da immagine congelata o archiviata, senza perdita di risoluzione
visualizzazione di due immagini real-time in contemporanea
dotato di Triplex Mode: simultaneità di immagine real-time B-mode - Doppler pulsato (PW) - colore
dynamic range di almeno 180 dB
frame rate bidimensionale di valore non inferiore a 100 fps in B-mode
indagini con seconda armonica tissutale con tutte le sonde
modulo per speckle reduction imaging (o equivalente)
modulo Compound in trasmissione e ricezione
completo di modulo 3D/4D
acquisizione volumetrica real-time 4D con frame rate di almeno 20 frame/sec per applicazioni ostetrico/ginecologiche e fetali
Elaborazione immagini:
dotazione di software per applicazioni ostetrico/ginecologiche di base
dotazione di software per applicazioni ostetrico/ginecologiche avanzate per l’esecuzione delle misure previste in conformità alle linee guida del settore (Fetal Medicine Foundation, SIOEG, ecc.), in particolare la translucenza nucale, con possibilità di inserimento delle misure di biometria fetale, visualizzazione delle curve di crescita e creazione di reports con annotazioni e misure specifiche
dotazione di software per applicazioni cardiologiche fetali avanzate (fetal cardio STIC), inclusa l’acquisizione volumetrica cardio-fetale integrata con sincronizzazione automatica del battito cardiaco fetale attivo su tutte le sonde, sia in B-mode che in Color-Doppler
Memorizzazione e connettività:
memorizzazione di clips dinamiche
possibilità di salvataggio immagini e filmati (clip) su memoria di massa interna tipo hard disk
memorizzazione di dati su supporti esterni (CD/DVD, USB, ecc.) in diversi formati (es. jpg, avi, wmv, DICOM)
dotato di scheda Ethernet 100/1000 Mbit/s per il collegamento alla rete informatica
integrazione con sistemi RIS/PACS secondo lo standard DICOM (allegare conformance statement), in tutte le classi di servizio
REQUISITI TECNICI MIGLIORATIVI (oggetto di valutazione) | NOTE DI COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | NOTE
Caratteristiche generali:
ingombro e peso contenuti | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
dimensioni del display superiori a 22” con elevata qualità e risoluzione | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Consolle di comando con display touch screen superiore a 10” | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
possibilità di orientamento della tastiera rispetto al corpo principale della piattaforma senza movimento delle ruote rispetto alla superficie d’appoggio | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
bassa rumorosità | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
presenza di alimentazione ausiliaria (tipo UPS/batteria) ad elevata autonomia | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Sistema di acquisizione:
dynamic range superiore a 180 dB | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
frame rate bidimensionale superiore a 100 fps in B-mode | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
HPRF elevato in Color Doppler e Power Doppler | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Frame Rate delle Sonde Volumetriche real-time 4D superiore a 20 frame | Specificare per ogni sonda
Memorizzazione e connettività:
memoria di massa a stato solido (SSD) | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
elevata capacità di memorizzazione dedicata agli esami | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
possibilità di connessione di tipo wireless alla rete informatica aziendale | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Sonde ecografiche:
Sonda convex addominale multifrequenza a larga banda per adulti 2D
elevato numero di cristalli | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
elevato range di frequenze | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
connettori di tipo pinless | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Sonda volumetrica convex larga banda “meccanica” 3D/4D per adulti
elevato numero di cristalli | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
elevato range di frequenze | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
connettori di tipo pinless | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Sonda volumetrica convex “elettronica” a matrice attiva 3D/4D dedicata allo studio della morfologia fetale e del cuore fetale
elevato numero di cristalli | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
elevato range di frequenze | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
connettori di tipo pinless | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Sonda volumetrica endocavitaria “meccanica” 3D/4D
elevato numero di cristalli | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
elevato range di frequenze | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
connettori di tipo pinless | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Altre caratteristiche funzionali e tecniche migliorative rilevanti (non già precedentemente indicate) | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente