## Foglio1
Destinazione d’uso: Sistema di radioscopia portatile con Arco a C mobile dedicato ad utilizzo in ortopedia.
modello
fabbricante
fornitore
LOTTO 1
| requisiti minimi | si | no | dettaglio
1 | Arco a C perfettamente bilanciato con ampie possibilità di posizionamento rispetto al paziente,dotato di ottima manovrabilità,minimo ingombro
2 | Sistema di dimensioni e peso ridotti e di agevole manovrabilità e con accorgimenti che garantiscano la massima stabilità e sicurezza nei movimenti.
3 | Ampia corsa verticale con movimento motorizzato ed orizzontale.
4 | Ampia profondità dell’arco con buona bilanciatura in maniera da roteare ed orbitare manualmente per un rapido posizionamento.
5 | Ampia possibilità di rotazione dell’arco.
6 | Ampia distanza fuoco-detettore per una buona accessibilità al paziente.
7 | Design e costruzione che agevoli la pulizia e garantisca la massima igenicità.
8 | Ruote dotate di deflettore per cavi.
9 | Doppio centratore laser a croce su tubo e sistema di detezione.
10 | Generatore di potenza adeguata alla destinazione d’uso (indicativamente 2,5KW ).
11 | Dispositivo di filtrazione aggiuntiva per il contenimento della dose al paziente ed operatore
12 | Controllo automatico della dose ,con adattamento del campo di misura all’anatomia in esame .
13 | Sistemi di ottimizzazione della dose
14 | Pedale di gestione del sistema preferibilmente wireless.
15 | Pulsante con filo estensibile.
16 | Detettore flat panel 20x20 cmos
17 | Elevata qualità di detenzione
18 | N.2 monitor LCD di dimensione non inferiore a 18” su carrello separato.
19 | Monitor orientabile.
20 | Interfacce di rete Ethernet LAN e Wi-Fi, quest’ultima avente le seguenti specifiche:
21 | Wi-Fi: Supporto a WPA2 con encryption AES
22 | Wi-Fi:Autenticazione su 802.1x (ovvero i certificati che hanno normalmente validità 3 anni) . Qualora il sistema non possa gestire i certificati è possibile utilizzare autenticazione tramite WPA2-Enterprise con password, algoritmo di cifratura AES , metodo di autenticazione: EAP-MSCHAPv2
23 | Access Point lavorano sia a 2.4 che 5GHz e il SSID della rete potrebbe essere nascosto
24 | Conformità dello standard DICOM 3.0, con almeno l’abilitazione delle classi di servizio Store, Print, Query/Retrive, Worklist Management, possibilità di invio al sistema Aziendale di registrazione della dose di dose report in modalità DICOM SR nativa o secondary capture
25 | Apparecchio dotato di tutte le componenti hardware e software per la connessione con la Rete informatica delle Aziende Sanitarie aderenti alla fornitura:
26 | Porta Ethernet per il collegamento alla rete LAN cablata
27 | Interfaccia di rete WiFi tenendo conto delle seguenti specifiche:
27.1 | Supporto a WPA/WPA2 con encryption AES
27.2 | Autenticazione su 802.1x (ovvero i certificati che hanno normalmente validità 3 anni)
27.3 | Access Point operanti sia a 2.4 che 5GHz e SSID della rete potrebbe essere nascosto
28 | Apparecchio deve essere dotato di ogni componente hardware/software necessaria al collegamento con il sistema RIS/PACS aziendale attraverso il protocollo DICOM. Dovranno essere garantite le seguenti funzionalità:
28.1 | Scarico lista di lavoro (Worklist SCU)
28.2 | Invio immagini/clip (Storage SCU); devono anche essere inviate le immagini RAW per i controlli della Fisica Sanitaria
28.3 | Invio report dose erogata in forma numerica (standard DICOM RDSR o attraverso MPPS)
28.4 | Modalità acquisizione Performed Procedure Step (MPPS)
29 | Apparecchio deve preferibilmente sincronizzare il proprio orario con l’orologio Aziendale tramite il profilo IHE Consistent Time (a tale scopo le Aziende Sanitarie mettono a disposizione un server NTP all’interno della propria LAN).
30 | Configurazione volta a garantire la massima protezione contro accessi indesiderati, virus informatici e altro software maligno
31 | Elevata protezione dei dati massimizzando la sicurezza informatica nell’uso normale attraverso opportune soluzioni/configurazioni . Gli aspetti ritenuti rilevanti comprendono anche:
32 | Disponibilità alle Aziende sanitarie aderenti alla fornitura dei log di sistema (accessi, stato componenti apparecchio, rete, azioni eseguite, etc) e strumenti atti alla consultazione (es. sistema di monitoraggio)
33 | Sistemi per garantire modalità per l’accesso differenziato a seconda per tipologia utente (dettagliare tipologia e caratteristiche e indicare se possibile utilizzo LDAP aziendale)
34 | Soluzioni per la rapida identificazione dell’operatore e/o del paziente (es. smartcard, lettore codice a barre, ecc…)
35 | Protezione dei dati paziente memorizzati sul dispositivo (inibizione esportazione attraverso usb key, protezione modifica nodi export….)
36 | Inibizione della modifica manuale dei dati paziente importati da Worklist
37 | Certificazione Dispositivo Medico ai sensi Regolamento Unico Europeo 2017/745 (in alternativa dichiarazione 93/42 con indicazioni secondo quanto previsto dal Regolamento 2023/607 in merito alle disposizioni transitorie)
38 | Conformità EN60601-1
39 | Rispetto delle norme del D. Lgs 31 Luglio 2020, n. 101 attuazione della direttiva 2013/59/Euratom in materia di radioprotezione.
| DNSH (REQUISITI MINIMI SI o Non applicabile) | SI | NO | NON APPLICABILE (specificare)
1 | l'AEE è dotato di Eco-etichetta EPA ENERGY STAR
2 | e' dispinibile una relazione di prova che includa i dati relativi al rendimento energentico per l'AEE conformemente alla norma EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) o equivalenti
3 | nel libretto d'istruzione sono comprese istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di energia
4 | nel libretto d'istruzione sono comprese istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di acqua
5 | sono disponibili le parti di ricambio originali o equivalenti (direttamente o tramite mandatari) per la durata di vita prevista dell'apparecchiatura, per un periodo di almeno 5 anni oltre al periodo di garanzia
6 | sono fornite le raccomandazioni per una adeguata manutenzione del prodotto, comprese informazioni sulle parti di ricambio che possono essere sostituite e consigli per la pulizia
7 | nel libretto di istruzioni per gli utenti è illustrato come utilizzare l'apparecchiatura per ridurre al minimo l'impatto ambientale durante l'installazione, l'utilizzo, il funzionamento e lo smaltimento/riciclaggio
8 | l'offerente è regolarmente iscritto alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore
9 | sono state fornite le informazioni sulla presenza nel prodotto/i delle sostanze estremamente problematiche (SVHC) candidate di cui all'art.57 del regolamento CE 1907/2006 (REACH)
10 | L'offerente ha fornito la docuemntazione del rispetto della direttiva RoHS/ecodesign/compatibilità elettromagnetica
11 | ove applicabile, l'offerente ha fornito documentazione in cui sono indicati i refriferanti utilizzati nei congelatori ad uso medico e i relativi GWP100 a dimostrazione della conformità dell'apparecchiatura con refrigeranti con GWP > 10
12 | Il rendimento energetico dell'AEE è monitorato in occasione di ogni intervento di manutenzione preventiva conformemente alla norma EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) o equivalenti
13 | e' svolta la regolare manutenzione preventiva dell'AEE
| ITEM | CRITERIO VALUTAZIONE |  | RISPOSTA DITTA
1 | manovrabilità | dimensioni e peso minime
2 | movimentazioni | ampiezza movimenti e rotazioni; movimenti sia manuali che automatici | ampiezza movimenti e rotazioni; movimenti sia manuali che automatici
3 | distanza fuoco-detettore | massima ampiezza fuoco detettore | massima ampiezza fuoco detettore
4 | potenza generatore | 2,5 kW = 0; > 2,5 kW = 5 | 25 kW = 0; > 25 kW = 5
5 | pedale di gestione wireless | Si = 5 punti; NO = 0 punti | Si = 5 punti; NO = 0 punti
6 | caratteristiche del detettore | risoluzione spaziale e caratteristiche fisiche | risoluzione spaziale e caratteristiche fisiche
7 | carrello imaging | dimensioni e peso minimi; massima orientazione monitor | dimensioni e peso minimi; massima orientazione monitor
8 | tempi consegna e installazione da ordine | 45 gg solari = 0 tempo minimo = 5; tempi intermedi = proporzionale | 45 gg solari = 0 tempo minimo = 5; tempi intermedi = proporzionale
9 | garanzia | 24 mesi = 0; durata massima = 15; durate intermedie = proporzionale | 24 mesi = 0; durata massima = 15; durate intermedie = proporzionale
10 | addestramento | proposta addestramento post collaudo (iniziative periodiche, corsi specifici, etc) | proposta addestramento post collaudo (iniziative periodiche, corsi specifici, etc)
11 | tempi di risoluzione | 2 giorni = 0; 1 giorno = 5 | 2 giorni = 0; 1 giorno = 5
| sostenibilità ambientale | CRITERIO VALUTAZIONE |  | RISPOSTA DITTA
12 | rendimento energetico: E (kWh/giorno)=15h*P1/9h*P2 P1 =consumo espresso in kW in modalità standby P2 = consumo energetico (kW) in modalità "spenta" | Peso = Emin/Ei Emin = cons. energ. minimo; Ei = cons. energ. ditta i-esima
13 | apparecchiature dotate di dispositivo di misura consumi energetici | SI = 2 punti; NO = 0 punti
| elementi volti a favorire le pari opportunità di genere e generazionale | CRITERIO VALUTAZIONE |  | RISPOSTA DITTA
14 | politiche per la promozione della parità di genere: | percentuale di ruoli apicali (consiglio di amministrazione/amministratore e dirigenti) non inferiore al 30% SI = 1 punto NO = 0 punti
15 | Figura del disability manager | Previsione nell'organico della figura del disability manager SI = 1 punto; NO = 0 punti
16 | strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti: a. asilo nido aziendale-convenzionato inclusivo b. misure di flessibilità oraria in entrata/uscita, roll up c. telelavoro o smart working d. part-time, aspettativa per motivi personali e. integrazione economica a congedi parentali f. benefit di cura per l'infanzia e anziani/diasbili non autosufficienti e loro familiari g. sportello informativo su non discriminazioni/pari opportunità/inclusioni con persone con gravi disabilità h. forme di comunicazione esterna ed interna o aziendale (internet) accessibile i. formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione e della inclusione delle persone con disabilità j. adesione a network territoriali per la parità k. identificazione di una figura aziendale per le politiche antidiscriminatorie l. attuazione di accomodamenti ragionevoli finalizzati alla inclusione delle persone sorde m. adozione di servizi di sicurezza sul lavoro specificamente rivolti alle persone con disabilità | Adozione di strumenti di conciliazione: meno di 4 strumenti = 0 punti tra 4 e 6 = 1 punto 7 o più strumenti = 2 punti