## Allegato A1
ALLEGATO A1 - QUESTIONARIO TECNICO
Acquisizione di un Isolatore per la preparazione, lavorazione e crioconservazione di tessuti cardiovascolari ( valvole cardiache e segmenti vascolari) da svolgere in ambiente in classe A con background D
1 | DATI FORNITORE
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Modello/Nome commerciale (Indicare)
1.4 | CND (Indicare)
1.5 | Numero identificativo di registrazione al Repertorio RDM (Indicare)
2 | MANUALE D'USO | Versione
2 | CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA | SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso
2.1 | o Camera di lavoro a 4 guanti di larghezza orientativamente di 1900 mm
2.2 | o Precamera laterale rispetto la camera di lavoro di dimensioni di circa 700 mm
2.3 | o Unità di decontaminazione a perossido di idrogeno, gestita dall’HMI dell’isolatore che garantisca un grado di decontaminazione Log6.
2.4 | o Dimensioni massime dell’impianto pari a circa (LXPXH) 2750 x 1600 x 2800 mm
2.5 | o Sistema indipendente da linee di aria compressa esterne (laboratorio non dotato di linee di aria compressa) e da canali di aerazione in mandata e ripresa esterni
2.6 | • Superfici interne della camera di lavoro e delle precamere in acciaio AISI 316L, rugosità <0,5µm , lisce e opportunamente raccordate
2.7 | • Struttura esterna in acciaio AISI 304
2.8 | • Ciclo di disinfezione completamente automatico con durate massime di o 120 minuti per l’intero volume o 45 minuti per singola precamera, con la possibilità di lavoro, in contemporanea, nella camera principale
2.9 | • Grado massimo di perossido a fine ciclo, prima dell’apertura della camera minore di 1 ppm
2.10 | • Sensore per la misura del perossido posizionato all’esterno della macchina con allarme in caso di superamento del valore di soglia in laboratorio
2.11 | • Eliminazione del perossido tramite opportuno sistema di catalizzazione integrato all’equipment.
2.12 | • Possibilità di monitorare in continuo i valori di Pressione, Temperatura e Umidità all’interno delle due camere, con sistema di allarme in caso di superamento delle soglie
2.13 | • Presenza di un sistema di ventilazione dotato di velocità LAF autoregolante, garantendo una velocità di 0,45 m/s a 300mm dalla superficie del filtro H14 con relativi allarmi
2.14 | • Sistema di filtrazione H14 dotato di controllo e verifica del corretto funzionamento tramite monitoraggio in continuo del delta P e relativi allarmi
2.15 | • La ventilazione dovrà essere predisposta per scambio aria con laboratorio.
Precamera di introduzione prodotto.
2.16 | o Flusso laminare con ingresso aria da laboratorio e rilascio in laboratorio.
2.17 | o Catalizzatore per scarico aria in laboratorio (sicurezza per VHP)
2.18 | o Mousehole per introduzione prodotti (per decontaminazione con wiping e IPA)
2.19 | o Mousehole in grado di garantire un flusso unidirezionale in uscita (riferimento velocità secondo test Glove Breach >0,5mt/s), da testare durante validazione
2.20 | o Il Sistema dovrà garantire l’introduzione di materiale non decontaminabile con VHP in sicurezza da un grado D di background
2.21 | o La mousehole può essere impiegata anche per estrarre i materiali dall’isolatore, senza necessità di decontaminare nuovamente la precamera
2.22 | o Predisposizione per integrazione Sensori monitoraggio ambientale microbiologico e particellare integrati in continuo
2.23 | o Flange guanti per wiping su porta frontale
2.24 | o Porta frontale con guarnizione gonfiabile interbloccata, con monitoraggio pressione ed allarme
2.25 | o Sensori VHP, HC, e LC
2.26 | o Porta interna di comunicazione con guarnizione gonfiabile interbloccata (richiesta apertura tramite pulsante virtuale su HMI)
Camera principale 4 guanti, per due operatori che lavorano seduti
2.27 | o Flusso laminare con ingresso aria da laboratorio e rilascio in laboratorio
2.28 | o Porta frontale con guarnizione gonfiabile interbloccata, con monitoraggio pressione ed allarme
2.29 | o Mousehole in grado di garantire un flusso unidirezionale in uscita (riferimento velocità secondo test Glove Breach >0,5mt/s), da testare durante validazione
2.30 | o Sensori monitoraggio ambientale microbiologico e particellare integrati in continuo
2.31 | o Predisposizione per futura integrazione all’interno del Sistema di un Incubatore con agitatore integrato
2.32 | o Dotazione di n.3 prese elettriche Shuko a 220 V
2.33 | o Possibilità di posizionare una termosaldatrice
2.34 | • Sistema HMI con display touch da almeno 15”, con il quale poter effettuare tutte le regolazioni / visualizzazioni della macchina; inoltre deve avere la possibilità di creare i report utili all’operatore (specifici dell’attività di controllo) in formato pdf ed esportabili mediante porta USB; il sistema dovrà essere conforme alle GAMP-5 (Good Automated Manufacturing Practice) e dovrà soddisfare i requisiti dei sistemi computerizzati (CFR 21 - part 11)
2.35 | • La fornitura comprende gli accessori necessari al posizionamento all’interno delle camere dei materiali necessari per condurre le attività.
2.36 | • Il prodotto deve essere realizzato nel rispetto delle seguenti norme: o ISO 10648-2:1994 Contenitori - Parte 2: Classificazione in base alla tenuta stagna e relativi metodi di controllo o ISO 14644-1:2015 Camere bianche e ambienti associati controllati - Parte 1: Classificazione della purezza dell'aria per valore di concentrazione di particelle o ISO 14644-3:2019 Camere bianche e ambienti associati controllati - Parte 3: Metodi di prova o ISO 14644-7:2004 Camere bianche e ambienti associati controllati - Parte 7: Dispositivi di separazione (cappe per aria pulita, cassette per guanti, isolatori e mini-ambienti) o EU-GMP EudraLex Volume 4 – Linee guida UE per le norme di buona fabbricazione (GMP)Dalla TD dello STI. o 2006/42/CE (Direttiva macchine) o 2014/30/UE (Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC)) o EN ISO 12100:2010 Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione -Valutazione e riduzione del rischio (ISO 12100:2010) o ISO TR-14121-2:2012 Sicurezza dei macchinari - Valutazione del rischio - Parte 2: guida pratica ed esempi di metodi
4 | CARATTERISTICHE ACCESSORI INCLUSI | Descrizione accessorio | Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso (è obbligatorio fornire indicazione pena l'ESCLUSIONE dalla procedura)
4.1
4.2
4.3
4.4
5 | CARATTERISTICHE MATERIALE DI CONSUMO | Descrizione materiale di consumo | Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso
5.1
5.2
5.3
5.4
6 | CERTIFICATI | Indicare i certificati | Indicare nome del file allegato all'offerta
6.1
6.2
6.3
6.4