|  | CAPITOLATO PRESTAZIONALE Procedura divisa in 2 lotti per Sistema radiologico digitale multifunzione per esami scheletrici e del torace- Casa della Salute Mengoli e Tavolo Telecomandato Ospedale di Bazzano |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Redattori: |

Sommario

Articolo 1 - Obiettivi della fornitura	3

Articolo 2 – Conformità a disposizioni e norme	3

Articolo 3 – Obiettivi della fornitura	4

Articolo 4  - Caratteristiche dei dispositivi	4

Articolo 5 – Lavori ed interventi propedeutici all’installazione	6

Articolo 6 – Interfacciamento RIS-PACS e sicurezza informatica	7

Articolo 7 – Consegna, installazione e messa in funzione dei dispositivi	8

Articolo 8 – Collaudo di accettazione	9

Articolo 9 – Assistenza post-vendita:	12

Articolo 10 - Dispositivo vigilanza:	13

- Articolo 1 - Obiettivi della fornitura

Le tecnologie proposte e la realizzazione/installazione e gestione nel suo complesso dovranno assicurare:

- la massima sicurezza per gli operatori e i pazienti, introducendo applicativi e dispositivi che limitino il più possibile i rischi connessi all’uso dei sistemi, pur aumentandone l’efficacia diagnostica

- ottimizzazione dei consumi e dell’impiego delle risorse;

- ottimizzazione degli spazi e la miglior ergonomia distributiva;

- la massima continuità di erogazione e quindi ridurre al minimo i tempi di guasto e di indisponibilità dei dispositivi;

Pertanto i dispositivi offerti devono garantire:

- Performance e qualità idonea alle esigenze diagnostiche

- Completa connettività con il sistema RIS-PACS dell’Azienda USL di Bologna

- Garanzia di affidabilità del dispositivo e continuità di servizio attraverso modalità e organizzazione assistenza post-vendita adeguato ai volumi di produzione di cui all’allegato B (minimi tempi di fermo macchina programmati e su guasto, etc.)

- Ottimizzazione dei consumo energetici

- Adeguato programma di formazione degli utilizzatori

- Soluzioni atte a minimizzare i rischi legati all’utilizzo dei sistemi proposti

Quanto proposto dalla Ditta Partecipante deve pertanto fornire soluzioni che consentano di rispettare gli obiettivi di carattere generale sopra indicati.

Sistema Radiologico Digitale Multifunzione per Esami Scheletrici e del Torace – Poliambulatorio Mengoli;

- Articolo 2 – Conformità a disposizioni e norme

Tutti i dispositivi offerti devono essere conformi alla legislazione vigente e alle norme tecniche specifiche di settore. In particolare

- DISPOSITIVI MEDICI: MDR 2017/745 – Direttiva 93/42 e s.m.i.

- Norme tecniche: EN 60601-1

- RADIOESPOSIZIONE e RADIAZIONI IONIZZANTI: D.Lgs 230/95 e smi e D.Lgs 187/2000 e smi.

- Articolo 3 – Obiettivi della fornitura

LOTTO 1

Acquisto di un sistema radiologico digitale multifunzione per esami scheletrici e del torace per la Casa della Comunità Mengoli comprensivo di garanzia almeno 24 mesi;

La fornitura include:

- Installazione del sistema e realizzazione opere di finitura (allacciamento agli impianti la cui realizzazione è in carico alla stazione appaltante)

- Effettuazione delle verifiche preliminari per accertare la funzionalità e sicurezza della installazione

- Redazione del verbale di corretta installazione

- Supporto alla stazione appaltante durante il collaudo

- Addestramento del personale tecnico e medico

- Manutenzione dei sistemi

LOTTO 2

Acquisto di un Tavolo telecomandato per Ospedale di Bazzano comprensivo di garanzia almeno 24 mesi;

La fornitura include:

- Installazione del sistema e realizzazione opere di finitura (allacciamento agli impianti la cui realizzazione è in carico alla stazione appaltante)

- Effettuazione delle verifiche preliminari per accertare la funzionalità e sicurezza della installazione

- Redazione del verbale di corretta installazione

- Supporto alla stazione appaltante durante il collaudo

- Addestramento del personale tecnico e medico

- Manutenzione dei sistemi

- Articolo 4  - Caratteristiche dei dispositivi

Le tecnologie offerte dovranno essere nuove di fabbrica e complete di tutti gli accessori necessari per il funzionamento.

LOTTO 1

Destinazione d’uso: RADIOLOGICO DIGITALE MULTIFUNZIONE PER ESAMI SCHELETRICI E DEL TORACE – POLIAMBULATORIO MENGOLI

Caratteristiche tecniche richieste:

GENERATORE

- Generatore ad alta frequenza

- Potenza massima > 60 kW

- Limite superiore ≥ 125 kV

- Corrente massima sul tubo ≥ 600 mA

- Tempo minimo di esposizione ≤ 1 ms

- Tempo massimo di esposizione ≥ 2 s

- Esposimetro automatico AEC

- In grado di operare in tecnica libera a due o tre punti (kV, mA, ms) e programmabile

TUBO RADIOGENO

- Tubo radiogeno ad anodo rotante almeno 8.000 giri/minuto

- Capacita termica anodica ≥ 300 kHU

- Doppio fuoco:  piccolo ≤ 0,6 mmq; grande ≤ 1,3 mmq (CEI EN 60336 (62 -1)

- Collimatore con selezione di campi rettangolari e visualizzazione luminosa del campo di collimazione

- Collimatore con adeguati filtri

- Presenza sul tubo collimatore dei comandi per la movimentazione del tubo collimatore

- Presenza di un sistema di misura della dose – paziente come previsto ai sensi del D.Lgs 187/2000

STATIVO PORTATUBO

- Sospensione di tipo pensile

- Ampia copertura paziente nel piano orizzontale

- Ampia corsa sull'asse verticale

- Rotazione del tubo attorno l'asse verticale ≥ 250°

- Rotazione del tubo attorno l'asse orizzontale ≥ 130°

- Movimentazione manuale sugli assi x, y e motorizzata su z

- Autotraking per mantenimento centratura con potter verticale

TELERADIOGRAFO A PAVIMENTO

- Distanza minima da terra del centro del detettore ≤ 50 cm (con detettore ortogonale al pavimento)

- Distanza massima da terra del centro del detettore ≥ 165 cm (con detettore ortogonale al pavimento)

- Tilt dell'unita detettore da -20° a +90°

- Completo di ausili e supporti per il paziente per l'esecuzione di esami in ortostasi  (maniglie, pedana, etc)

- Alloggiamento per detettore e alloggiamento per griglia antidiffusione rimovibile, per esami liberi

TAVOLO PORTAPAZIENTE

- Tavolo fisso ad altezza variabile dotato di movimentazione standard.

- Piano radiotrasparente.

- Alloggiamento per detettore e alloggiamento per griglia antidiffusione rimovibile

- Dimensioni del piano del tavolo indicativamente 75x200 cm.

- Massimo peso supportabile non inferiore a 150 kg.

DETETTORE

- Detettore digitale di tipo wireless di ampie dimensioni (elevata area attiva)

- Peso contenuto del detettore comprensivo di eventuale batteria

- Matrice attiva del detettore ad elevata risoluzione

- Dimensione fisica del pixel ≤ 200 micron

- Detective quantum efficiency (DQE) a RQA5 a 1 lp/mm ≥ 45% (IEC 62220 -1)

- Funzione di trasferimento della modulazione (MTF) a RQA5 a 1 lp/mm ≥ 55%

- Fornito con 2 griglie antidiffusione rimovibili (es: una griglia con f=100 cm ed una griglia con f=180 cm) ratio ≥ 8 o sistema equivalente

- Completo di 2 batterie ricaricabili, sistema per la ricarica delle batterie del detettore e dispositivo porta detettore

WORKSTATION  DI ACQUISIZIONE, CONTROLLO E COMANDO

- sistema di acquisizione, comando per il controllo dei movimenti e posizionamenti delle componenti presenti in diagnostica e dei parametri necessari all'esecuzione dell'esame

- hardware adeguato alle funzioni richieste (indicare dati tecnici)

- possibilità di impostare tecniche anatomiche personalizzate

- monitor flat almeno 19” con risoluzione almeno 1280x1024 pixel

- sistema di interfono per la comunicazione tra sala comandi e diagnostica

- sistema di memorizzazione su disco rigido interno ad elevata capacità (indicare capacità in  GB)

- Sistema di visualizzazione, documentazione e memorizzazione della dose erogata secondo quanto previsto dal D.lgs. 187/2000 e s.m.i.

SOFTWARE DI ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI

- software per la gestione di esami di radiologia scheletrica e  toracica

- funzionalità: window and level, zoom, image reversal, noise reduction, inversione, ROI, misure di distanze e angoli (indicare la modalità di calibrazione per le distanze, disponibile sul sistema).

- interfacciamento completo con il RIS-PACS presente in AUSLBO mediante protocolli DICOM per invio immagini, scaricamento worklist e trasferimento della dose erogata Tramite Report Strutturato DICOM RDSR.

- sincronizzazione del clock con server NTP ubicato all’interno della AUSL

L'apparecchiatura dovrà essere corredata  di UPS della consolle di comando con segnalazione di inizio assenza di corrente di rete, per garantire il safe shutdown della consolle di comando e il salvataggio automatico dei dati.

LOTTO 2

Destinazione d’uso: SISTEMA DR CON TAVOLO TELECOMANDATO – OSPEDALE DI BAZZANO

Caratteristiche tecniche richieste:

GENERATORE

- Generatore ad alta frequenza con esposizione automatica

- Potenza massima > 60 kW

- Limite superiore ≥ 125 kV

- Corrente massima sul tubo ≥ 600 mA

- Tempo minimo di esposizione ≤ 1 ms

- Tempo massimo di esposizione ≥ 2 s

- Esposimetro automatico AEC

- In grado di operare in tecnica libera a due o tre punti (kV, mA, ms) e programmabile

TUBO RADIOGENO

- Tubo radiogeno ad anodo rotante almeno 8.000 giri/minuto

- Capacita termica anodica ≥ 300 kHU

- Doppio fuoco:  piccolo ≤ 0,6 mmq; grande ≤ 1,3 mmq (CEI EN 60336 (62 -1)

- Collimatore con selezione di campi rettangolari e visualizzazione luminosa del campo di collimazione

- Collimatore con adeguati filtri

- Presenza sul tubo collimatore dei comandi per la movimentazione del tubo collimatore

- Presenza di un sistema di misura della dose – paziente come previsto ai sensi del D.Lgs 187/2000

TAVOLO TELECOMANDATO PORTAPAZIENTE

- Minima Altezza da terra <= 70cm.

- Piano radiotrasparente.

- Ribaltamento almeno +90°/-25°

- Massimo peso supportabile non inferiore a 150 kg, senza limitazione di movimento.

STATIVO PORTATUBO

- Possibilità di effettuare Proiezioni AP/PA Oblique;

- Posizionamento e centratura paziente senza emissione di Radiazioni.

DETETTORE

- Detettore digitale di ampie dimensioni almeno 41x41 cm2

WORKSTATION  DI ACQUISIZIONE, CONTROLLO E COMANDO

- sistema di acquisizione, comando per il controllo dei movimenti e posizionamenti delle componenti presenti in diagnostica e dei parametri necessari all'esecuzione dell'esame

- hardware adeguato alle funzioni richieste (indicare dati tecnici)

- possibilità di impostare tecniche anatomiche personalizzate

- monitor flat almeno 19” con risoluzione almeno 1280x1024 pixel

- sistema di interfono per la comunicazione tra sala comandi e diagnostica

- sistema di memorizzazione su disco rigido interno ad elevata capacità (indicare capacità in  GB)

- Sistema di visualizzazione, documentazione e memorizzazione della dose erogata secondo quanto previsto dal D.lgs. 187/2000 e s.m.i.

SOFTWARE DI ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI

- software per la gestione di esami di radiologia previsti

- Possibilità di effettuare lo Stiching

- funzionalità: window and level, zoom, image reversal, noise reduction, inversione, ROI, misure di distanze e angoli (indicare la modalità di calibrazione per le distanze, disponibile sul sistema).

- interfacciamento completo con il RIS-PACS presente in AUSLBO mediante protocolli DICOM per invio immagini, scaricamento worklist e trasferimento della dose erogata tramite report strutturato DICOM RDSR

- sincronizzazione del clock con server NTP ubicato all’interno della AUSL.

L'apparecchiatura dovrà essere corredata  di UPS della consolle di comando con segnalazione di inizio assenza di corrente di rete, per garantire il safe shutdown della consolle di comando e il salvataggio automatico dei dati.

# Articolo 5 – Lavori ed interventi propedeutici all’installazione

LOTTO 1

Sono da considerarsi a carico dell’assuntore tutti gli interventi propedeutici all’installazione dell’apparecchiatura, in tal senso, ritenuto necessario sopralluogo (SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO) il riferimento è ing. Tullio Bucciarelli 3332410772, i partecipanti dovranno presentare progetto preliminare, che dovrà essere validato ed approvato da AUSL Bologna. Il progetto dovrà prevedere i lavori edili, strutturali, meccanici, elettrici e di impianti dati propedeutici all’installazione, comprensivi di eventuali calcoli strutturali (qualora fossero necessari). La SOLA linea di alimentazione per l’apparecchiatura fino alla sala radiologica sarà fornita da AUSL Bologna. Il punto di consegna dell’alimentazione elettrica è rappresentato dal punto terminale della linea che, partendo dal quadro elettrico generale, arriva nel locale deputato ad ospitare l’apparecchiatura radiografica. Quindi i lavori a valle di detto punto sono completamente a carico dell’appaltatore. La linea di alimentazione verrà terminata con apposita cassetta di derivazione.

LOTTO 2

Sono da considerarsi a carico dell’assuntore tutti gli interventi propedeutici all’installazione dell’apparecchiatura, in tal senso, ritenuto necessario sopralluogo (SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO) il riferimento è ing. Tullio Bucciarelli 3332410772, i partecipanti dovranno presentare progetto preliminare, che dovrà essere validato ed approvato da AUSL Bologna. Il progetto dovrà prevedere i lavori edili, strutturali, meccanici, elettrici e di impianti dati propedeutici all’installazione, comprensivi di eventuali calcoli strutturali (qualora fossero necessari). La SOLA linea di alimentazione per l’apparecchiatura fino alla sala radiologica sarà fornita da AUSL Bologna.

# Articolo 6 – Interfacciamento RIS-PACS e sicurezza informatica

Le apparecchiature dovranno essere dotate di ogni componente hardware/software necessaria al collegamento con il sistema RIS/PACS aziendale attraverso il protocollo DICOM. Dovranno essere garantite le seguenti funzionalità :

  - Scarico lista di lavoro (Worklist SCU)

  - Invio immagini (Storage SCU);

  - Invio report dose erogata in forma numerica Standard DICOM RDSR

  - Modalità acquisizione  “Performed Procedure Step” (MPPS)

Dovrà essere assicurata la sincronizzazione dell’orario con l’orologio Aziendale tramite il profilo IHE Consistent Time (a tale scopo l’AUSL mette a disposizione un server NTP all’interno della propria LAN)

I sistemi offerti dovranno essere configurati in modo tale da garantire la massima protezione contro accessi indesiderati, virus informatici e altro software maligno

Dovrà essere garantita un’elevata protezione dei dati massimizzando la sicurezza informatica nell’uso normale attraverso opportune soluzioni/configurazioni . Gli aspetti ritenuti rilevanti comprendono anche  :

  - Rendere disponibili al personale dell’Azienda USL i log di sistema (accessi, stato componenti apparecchio, rete, azioni eseguite ….. ) e strumenti atti alla consultazione degli stessi (es. sistema di monitoraggio)

  - Presenza di sistemi per garantire modalità per l’accesso differenziato a seconda per tipologia utente (dettagliare tipologia e caratteristiche e indicare se possibile utilizzo LDAP aziendale)

  - Modalità adottate per proteggere i dati paziente memorizzati sul dispositivo (inibizione esportazione attraverso usb key, protezione modifica nodi export….)

  - Inibizione della modifica manuale dei dati paziente importati da Worklist

# Articolo 7 – Consegna, installazione e messa in funzione dei dispositivi

La ditta aggiudicataria dovrà presentare progetto esecutivo  entro 15 giorni solari continuativi data aggiudicazione, il quale sarà visionato per approvazione da AUSL Bologna entro 7 gg.

Dall’approvazione del progetto, lo smontaggio dell’apparecchiatura attualmente installata, l’esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali e l’installazione della tecnologia (la ditta dovrà provvedere alla consegna al piano dell’apparecchiatura, all’installazione e alla messa in funzione), dovrà avvenire entro 30 giorni solari continuativi.

In ogni caso la tecnologia dovrà essere installata e funzionante entro e non oltre il 31/12/2024

Il cronoprogramma presentato dalla Ditta in sede di offerta potrà, nel rispetto dei termini massimi sopra indicati, prevedere tempi di installazione più brevi; il cronoprogramma espresso in GIORNATE SOLARI CONTINUATIVE, dovrà contenere le seguenti informazioni

- DURATA INSTALLAZIONE – avvio coincidente con la data consegna locali

- DURATA COLLAUDO INTERNO DITTA AGGIUDICATARIA  – termine determinato dalla consegna del verbale di installazione e messa in funzione

La ditta è tenuta a consegnare il dispositivi offerti in sede di gara.

Qualora dalla conclusione della gara alla installazione dei dispositivi, la ditta aggiudicataria immetta sul mercato un nuovo sistema ovvero l’aggiornamento del sistema offerto, è tenuta, previo parere dell’Ingegneria Clinica, della Fisica Sanitaria e dei Clinici, senza alcun costo aggiuntivo, a consegnare il nuovo sistema ovvero l’aggiornamento del sistema offerto.

La consegna e l’installazione dei dispositivi dovranno essere preventivamente concordate con il referente indicato nell’ordine e con l’Ingegneria Clinica, e dovranno essere eseguite come da indicazioni impartire, nel rispetto dell’attività sanitaria e senza interferire con essa in alcun modo, ivi compreso, qualora richiesto, con attività al di fuori del normale orario di lavoro.

Non sono disponibili magazzini, pertanto la consegna e l’installazione dovranno essere contestuali.

I sistemi dovranno essere consegnati “chiavi in mano”, dotati di tutti gli accessori e dispositivi necessari per il rispetto delle norme vigenti e senza nessun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto in offerta.

L’importo offerto dalla Ditta concorrente è da intendersi compreso di ogni onere  per l’installazione e messa in servizio e tutte le attività necessarie a garantire il perfetto funzionamento delle apparecchiature fornite. Sono da intendersi incluse le attività di collegamento agli impianti esistenti.

I dispositivi dovranno essere consegnati a cura e spese della ditta aggiudicataria (trasporto, imballo, spese doganali) e messi in funzione entro la tempistica prevista dichiarato nel cronoprogramma dalla ditta, se migliorativo.

Qualora il materiale non corrispondesse a quanto specificatamente aggiudicato, sarà respinto alla Ditta aggiudicataria che dovrà sostituirlo con altro avente le caratteristiche richieste, rimanendo immutati i termini di scadenza e le eventuali penali per ritardata consegna di cui all’ordine originario.

La messa in funzione viene attestata da un preventivo collaudo di massima da parte della ditta aggiudicataria, preliminare a qualsiasi attività di collaudo, all’utilizzo  e alla formazione del personale. La messa in funzione viene attestata attraverso la predisposizione a cura della ditta aggiudicataria di un Verbale di installazione e messa in funzione, da consegnarsi all’Ingegneria Clinica-Direttore Esecuzione Contratto.

Saranno a carico della Ditta tutte le spese prevedibili, imprevedibili ed oneri della responsabilità civile verso terzi, inerenti alla fornitura stessa.

La Ditta Aggiudicataria dovrà consegnare, al momento della fornitura, per ognuno dei dispositivi,

- un manuale d’uso cartaceo, in lingua italiana, conforme alla normativa applicabile (93/42 Dispositivi Medici, secondo le variazioni introdotte da 2007/47),

- un manuale d’uso, preferibilmente in formato digitale, in lingua italiana perfettamente identico a quello cartaceo,

- un manuale tecnico (service), preferibilmente in formato digitale, contenente gli schemi elettrici e tutte le istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva dei dispositivi, oltre a tutta la documentazione necessaria per il collaudo.

- certificazione delle dimensioni della/delle macchie focali, ai sensi della Norma CEI EN 60336 (62 -1)  in cui siano chiaramente riportati:

- numero seriale del tubo RX oggetto di fornitura

- dichiarazione della effettiva dimensione delle macchie focali dell’inserto contenuto nel monoblocco

- qualora proposto in offerta:

- specifica della metodica di misura (ad es:  CEI EN 60336 (62 -1)  -  IEC60336：2005 Magnification factor：2，Slit method )

- documentazione attestante le immagini del fuoco

Gli offerenti dovranno presentare in sede di offerta progetto esecutivo relativo ai lavori propedeutici all’installazione necessari e, tale progetto, dovrà essere valutato e approvato dal Servizio Tecnico AUSL Bologna. Tutti gli oneri relativi alla progettazione e all’esecuzione dei lavori sono da considerarsi inclusi nella base d’asta.

# Articolo 8 – Collaudo di accettazione

Per la gestione del collaudo è prevista, da parte dell’Ingegneria Clinica, la nomina di una Commissione multidisciplinare.

Il collaudo verrà articolato in due fasi:

FASE 1  (autorizzazione all’uso):

Effettuato solo a seguito di comunicazione scritta da parte della ditta fornitrice al Presidente della Commissione Collaudo dell’avvenuta installazione e messa in funzione del sistema offerto (“Verbale di installazione e messa in funzione”).

La commissione di collaudo dovrà:

- accertare la completezza della fornitura, inclusa la presenza della manualistica richiesta;

- effettuare la verifica preliminare di corrispondenza ai requisiti di capitolato ed a quanto dichiarato dalla ditta fornitrice nei questionari;

- effettuare le verifiche strumentali necessarie e previste dai protocolli interni

- verificare la presenza di un piano di formazione coerente con quanto presentato

La FASE1 dovrà concludersi entro 7 giorni solari consecutivi dalla comunicazione scritta della ditta fornitrice dell’avvenuta consegna (verbale di installazione e messa in funzione). Tale tempo è tuttavia è da ritenersi al netto di eventuali richieste di chiarimento (“Richiesta risoluzione Non Conformità”).

Al termine delle verifiche viene redatto un Verbale esito prima fase collaudo contenente gli esiti della prima fase di collaudo.

Qualora siano presenti inadempienze da risolvere, il Presidente della Commissione invia alla ditta aggiudicataria la “Richiesta risoluzione Non Conformità” che riporta in maniera esplicita:

- i punti vincolanti l’autorizzazione all’uso, da risolvere tassativamente entro 15 giorni solari consecutivi,  pena esito negativo del collaudo

- i punti non vincolanti l’autorizzazione all’uso che devono in ogni caso essere risolti prima del termine del collaudo (FASE 2)

Se gli esiti della valutazione sono positivi o se le inadempienze evidenziate non compromettono l’uso sicuro della fornitura la viene inviata alla ditta la “Comunicazione di autorizzazione all’uso“ che:

- conclude la Prima Fase del collaudo

- abilita la ditta fornitrice ad avviare il piano di formazione e addestramento del personale per l’uso dell’apparecchiatura (vedasi articolo 11 Informazione e addestramento)

Se le inadempienze evidenziate possono compromettere l’uso sicuro della fornitura la valutazione viene sospesa fino alla totale risoluzione delle problematiche. Trascorsi 15 giorni solari continuativi dalla “Richiesta risoluzione Non Conformità”, in assenza di completa risoluzione, la Commissione trasmette la “Comunicazione di collaudo negativo”

Qualora la ditta aggiudicataria ritenesse necessario apportare modifiche impiantistiche, oltre alla realizzazione deve fornire i certificati e le dichiarazioni di conformità normativamente richieste.

FASE 2 (collaudo definitivo):

La seconda fase del collaudo è finalizzata ad effettuare il controllo completo della funzionalità del sistema fornito - comprensivo dell’interfacciamento al sistema gestionale del Servizio Trasfusionale, il materiale monouso offerto, le qualificazioni delle apparecchiature e la verifica della formazione/addestramento del personale. Tale fase dovrà essere conclusa entro 30 giorni solari consecutivi dalla “Comunicazione di autorizzazione all’uso“, al netto di eventuali richieste di chiarimento (“Richiesta risoluzione Non Conformità”). Durante questa fase verrà valutata la funzionalità del sistema in vivo, testando l’operatività secondo la pratica clinica corrente.

Alla ditta aggiudicataria verranno comunicate eventuali “Richieste risoluzione Non Conformità” riportanti in maniera esplicita:

- i punti vincolanti la chiusura del collaudo, da risolvere tassativamente entro 15 giorni solari consecutivi,  pena esito negativo del collaudo e

- i punti non vincolanti la chiusura del collaudo che, qualora non entro risolti 15 giorni solari consecutivi, pur portando alla chiusura del collaudo, possono dar luogo all’applicazione di penali (collaudo positivo con riserva)

Se gli esiti della valutazione sono positivi o comunque le inadempienze residue non sono ritenute vincolanti, viene redatto la “Comunicazione di collaudo definitivo “ che:

- conclude la Seconda Fase del collaudo

- dà avvio al contratto di fornitura

Se le inadempienze residue sono ritenute vincolanti, il Presidente della Commissione di collaudo invia alla ditta aggiudicataria la “Comunicazione di collaudo negativo”

Tale modalità è da ritenersi valida per ognuna delle due ditte aggiudicatarie

Per l’intera durata del collaudo le ditte aggiudicatarie dovranno fornire tutto il materiale necessario, incluse le sacche.

Resta inteso che l’Azienda USL si impegna a rispettare le tempistiche indicate e a operare nel modo più rapido possibile.

# Articolo 9 – Assistenza post-vendita:

Assistenza tecnica manutentiva

La valutazione verrà effettuata sulla base di proposte migliorative rispetto ai requisiti minimi richiesti. Per la valutazione verrà considerato quanto riportato nell’Allegato B, che dovrà essere compilato in ogni sua parte.

I requisiti minimi richiesti e quanto indicato nell’allegato B, se migliorativo, sono  da intendersi validi per l’intero periodo della garanzia e per l’intero ciclo di vita, stimabile in almeno 10 anni;

Requisiti minimi richiesti

- Individuazione della ditta manutentrice autorizzata dal fabbricante. Gli operatori addetti all’assistenza tecnica dovranno avere capacità ed esperienza documentabile e dovranno essere opportunamente e costantemente formati ed informati.

- Disponibilità ad assicurare manutenzione per almeno 10 anni data collaudo, incluse le attività preventive e periodiche previste dal fabbricante

- Durante la garanzia e in caso di stipula contratto full risk:

  - Illimitati interventi su chiamata per guasto o segnalazione malfunzionamenti

  - Ricambi e accessori inclusi, comprese parti usurabili, vetri, tubi rx e detettori

  - Fermo macchina annuo massimo 12 giorni (escluse la manutenzioni preventive);

  - Manutenzione preventiva-periodica secondo periodicità e prescrizioni del fabbricante

  - Sostituzione periodica degli organi in movimento, inclusi gli accessori – se previsto

- Interventi per manutenzione correttiva: i tecnici devono intervenire entro massimo 8 ore lavorative dalla chiamata  e ripristinare la funzionalità entro 3 giorni lavorativi i dalla chiamata.

- rilascio di evidenza delle attività eseguite, controfirmata da un rappresentante della UO utilizzatrice, trasmessa in formato elettronico entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura all’Ingegneria Clinica manutenzioni.sic@ausl.bo.it  e alla Fisica sanitaria fisan@ausl.bologna.it ; per le manutenzioni preventive/programmate, tale evidenza deve essere completa della specifica check list compilata;

- fornitura gratuita degli aggiornamenti hardware e software rilasciati durante la tutta la durata del contratto (finalizzati per migliorare la sicurezza o correggere anomalie di funzionamento)

- qualora la Ditta Partecipante offra sistemi per diagnosi di funzionamento e di guasto in remoto, deve presentare adeguata documentazione e l’eventuale attivazione è vincolata all’ottenimento del parere favorevole degli Uffici Privacy e Informatica

- Eventuali protezioni attraverso chiavi hardware e software dovranno essere messe a disposizione della stazione appaltante

Informazione e addestramento del personale

Dovrà essere realizzata  tramite affiancamento di personale tecnico esperto al personale dell’Azienda USL . Dovrà permettere di:

- Avviare l’attività legata all’uso dei nuovi sistemi;

- Supplire ad eventuali carenze formative si dovessero riscontrare dopo la prima fase di addestramento;

- Fornire supporto a personale non ancora addestrato.

La valutazione verrà effettuato sulla base di quanto riportato nell’Allegato B e in particolare:

    - Progetto finalizzato ad assicurare il mantenimento dell’addestramento del personale (esistente e neo assunto)

Requisiti minimi richiesti

- La durata del programma di addestramento del personale sanitario dovrà garantire la  formazione di tutto il personale addetto all’utilizzo  e potrà essere organizzato in settimane non consecutive, se richiesto dai referenti Aziendali.

- Il programma presentato dovrà riportare la sintesi degli argomenti trattati e l’impegno orario previsto per l’addestramento e la proposta operativa per la formazione

- Impegno ad assicurare la formazione base, finalizzata a garantire l’avvio dell’uso su pazienti, in una settimana lavorativa (5 giorni solari):

- Impegno della ditta aggiudicataria a redigere il programma definitivo concordandolo con i referenti indicati dall’azienda prima della conclusione dell’installazione;

- La ditta aggiudicataria dovrà attestare in un documento conclusivo a firma dello specialista di prodotto della ditta aggiudicataria, l’esito delle verifiche di apprendimento effettuate

- Per tutta la durata del contratto disponibilità -senza oneri aggiuntivi- a reiterare le iniziative formative  qualora si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di formare all’uso personale aggiuntivo

# Articolo 10 - Dispositivo vigilanza:

La Ditta Aggiudicataria si impegna a notificare, a mezzo pec, ai Referenti Vigilanza Aziendali ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente inclusi nella fornitura, entro 5 giorni solari dal primo annuncio in qualsiasi Nazione a meno di diverse indicazioni introdotte dal Regolamento Unico Dispositivi Medici 2017/745.

Eventuali interventi correttivi dovranno essere concordati con l’unità operativa utilizzatrice ed effettuati senza ulteriori aumenti dei tempi di fermo macchina rispetto a quelli previsti dal contratto.