## ALLEGATO A
ALLEGATO A "CARATTERISTICHE TECNICHE" per la fornitura a noleggio 5 anni comprensivo di assistenza full-risk di n. 1 Tavolo telecomandato multifunzionale digitale diretto per l'esecuzione di esami di diagnostica per immagini destinato all'U.O. Radiologia dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA
Riferimento | Caratteristiche Tecniche | Unità di misura | Operatore | Valore soglia minima | Criterio di valutazione | Evidenza del possesso della caratteristica richiesta (a cura della ditta offerente) | Descrizione caratteristiche prodotti offerti (a cura della ditta offerente) | Riferimento documentazione tecnica allegata e pagina (a cura della ditta offerente)
Tavolo telecomandato multifunzionale digitale diretto per l'esecuzione di esami di diagnostica per immagini.
0 | DATI IDENTIFICATIVI
0.1 | Fabbricante | [5 empty] | Indicare la ragione sociale del fabbricante
0.2 | Fornitore | [5 empty] | Indicare la ragione sociale del fornitore
0.3 | Modello | [5 empty] | Indicare il nome del modello offerto
0.4 | Codice CND | [5 empty] | Indicare la classe secondo Classificazione Nazionale Dispositivi
0.5 | Identificativo di registrazione BD/RDM | [5 empty] | Indicare il codice identificativo di registrazione nella Banca Dati/Repertorio Dispositivi Medici
0.6 | Anno di prima immissione sul mercato nazionale/Versione | [5 empty] | Indicare quanto richiesto
0.7 | Numero di installazioni in Italia e nella Comunità Europea | [5 empty] | Indicare quanto richiesto
0.8 | Numero di installazioni in Italia nell'ultimo anno | [5 empty] | Indicare quanto richiesto
0.9 | Conformità Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE e s.m.i. (Direttiva 2007/47/CE) e/o MDR 2017/745 |  |  | SI |  |  | Allegare il certificato di conformità in corso di validità, con evidenza della classe di rischio e dell'ente notificato
0.10 | Conformità Norme tecniche di settore: | [5 empty] | Allegare tutti i certificati di conformità normative in possesso
0.10.1 | CEI EN 60601-1 “Norme generali per la sicurezza”
0.10.2 | CEI EN 60601-1-3 "Prescrizioni generali per la radioprotezione"
0.10.3 | CEI EN 60601-2-7 "Sicurezza generatore radiologici di alta tensione"
0.10.4 | CEI EN 60601-2-28 "Sicurezza complessi radianti a raggi x"
0.10.5 | CEI EN 60601-1 1 "Sicurezza sistemi elettromedicali"
0.10.6 | Conformità alle vigenti disposizioni in materia di radioprotezione dei pazienti stabilite nel D.Lgs. n. 101/2020 e s.m.i. |  |  | SI
0.10.7 | Conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. |  |  | SI
1 | GENERATORE
1.1 | Generatore ad alta frequenza di adeguata potenza | kW | >= | 65 | Valutazione, massimizzazione |  | Fornire una breve descrizione
1.2 | Range alta tensione regolabile con valore massimo
1.2.1 | Radiografia | kV | >= | 125 | Valutazione, massimizzazione |  | Indicare quanto richiesto, fornendo, se opportuno, una breve descrizione
1.2.2 | Fluoroscopia | kV | >= | 110 | Valutazione, massimizzazione |  | Indicare quanto richiesto, fornendo, se opportuno, una breve descrizione
1.3 | Tempo minimo di esposizione in grafia | ms | <= | 2 | Valutazione |  | Indicare quanto richiesto, fornendo, se opportuno, una breve descrizione
1.4 | Tempo massimo di esposizione in grafia | s | >= | 1 | Valutazione |  | Indicare quanto richiesto, fornendo, se opportuno, una breve descrizione
1.5 | Corrente massima sul tubo | mA |  |  | Valutazione |  | Indicare quanto richiesto, fornendo, se opportuno, una breve descrizione
1.6 | Fluoroscopia pulsata | immagini/s | >= | 25 | Valutazione |  | Indicare quanto richiesto, fornendo, se opportuno, una breve descrizione
1.7 | Controllo automatico dei kV e dei mA in fluoroscopia | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
1.8 | Pedale di scopia replicato (uno in sala comandi ed uno in sala esami) | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
1.9 | Indicazione digitale dei parametri programmati | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
1.10 | Sistema di visualizzazione, documentazione e memorizzazione della dose erogata secondo quanto previsto dal D.Lgs. N. 101/2020 | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
1.11 | Esposimetro automatico AEC con visualizzazione di tutti i parametri di esposizione automaticamente impostati, prevedendo: | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
1.11.1 | scelta automatica dei mAs in grafia | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
1.11.2 | scelta automatica dei mA in fluoroscopia | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
1.11.3 | automatizzazione dei kV in base al distretto anatomico in entrambe le modalità | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
1.12 | Altre caratteristiche di rilievo e miglioramento rispetto ai requisiti sopra indicati | Descrivere |  |  | Valutazione |  | Elencare e descrivere eventuali altre caratteristiche di rilievo
2 | COMPLESSO RADIOGENO
2.1 | Tubo radiogeno ad anodo rotante con elevato numero di giri | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
2.2 | Capacità termica anodica | kHU |  |  | Valutazione, massimizzazione |  | Specificare il valore della capacità termica anodica
2.3 | Capacità termica del complesso radiogeno | kHU |  |  | Valutazione, massimizzazione |  | Specificare il valore della capacità termica del complesso radiogeno (tubo + guaina)
2.4 | Dissipazione termica anodica | kHU/min |  |  | Valutazione, massimizzazione |  | Indicare il valore di dissipazione termica anodica
2.5 | Dissipazione termica del complesso radiogeno | kHU/min |  |  | Valutazione, massimizzazione |  | Indicare il valore di dissipazione termica del complesso radiogeno (tubo + guaina)
2.6 | Doppia macchia focale | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Indicare il numero di macchie focali
2.7 | Dimensione macchie focali | mm x mm | <= | 0,6 x 0,6 1,3 x 1,3 | Valutazione, minimizzazione |  | Indicare le dimensioni delle macchie focali
2.8 | Collimatore automatico e manuale con selezione di campi rettangolari | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
2.8.1 | Movimento indipendente dei collimatori, almeno nelle due direzioni ortogonali | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
2.8.2 | Filtrazione aggiuntiva del collimatore con selezione automatica e manuale dei valori di filtrazione | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
2.8.3 | Collimazione virtuale su fermo-immagine di scopia | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
2.8.4 | Collimatore dotato di centratore luminoso integrato ad elevata intensità e visibilità nelle normali condizioni d'uso | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
2.9 | Altre caratteristiche di rilievo e miglioramento rispetto ai requisiti sopra indicati | Descrivere |  |  | Valutazione |  | Elencare e descrivere eventuali altre caratteristiche di rilievo
3 | STATIVO PORTA TUBO
3.1 | Stativo portatubo a colonna, dotato delle seguenti caratteristiche: | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
3.1.1 | Direzioni e range di spostamento dello stativo | Si, No se Si descrivere | range, cm |  | Valutazione |  | Indicare quanto richiesto
3.1.2 | Range di movimentazione/rotazione del tubo | Si, No se Si descrivere | range, cm |  | Valutazione |  | Indicare quanto richiesto
3.1.3 | Di tipo telescopico e di facile manovabilità | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
3.1.4 | Bilanciato e con sicurezze anti scorrimento verticale accidentale | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
3.1.5 | Stativo dotato della possibilità di effettuare proiezioni oblique | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
3.1.6 | Possibilità di variare la distanza fuoco-detettore | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
3.1.7 | Sistema di protezione anticollisione | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
3.2 | Altre caratteristiche di rilievo e miglioramento rispetto ai requisiti sopra indicati | Descrivere |  |  | Valutazione |  | Elencare e descrivere eventuali altre caratteristiche di rilievo
4 | TAVOLO PORTA PAZIENTE
4.1 | Tavolo portapaziente radiotrasparente motorizzato ad altezza variabile e ribaltamento | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
4.2 | Range di movimentazione:
4.2.1 | Escursione longitudinale tale da garantire la copertura paziente senza riposizionamento | cm | >= | 160 | Valutazione, massimizzazione |  | Indicare quanto richiesto
4.2.2 | Escursione laterale | cm | >= | 15 | Valutazione, massimizzazione |  | Indicare quanto richiesto
4.2.3 | Escursione in altezza | range, cm |  |  | Valutazione |  | Indicare quanto richiesto
4.2.4 | Altezza minima da terra | cm | <= | 70 | Valutazione, minimizzazione |  | Indicare quanto richiesto
4.2.5 | Ribaltamento | ° | >= | +90/-45 | Valutazione, massimizzazione |  | Indicare quanto richiesto, fornendo, se opportuno, una breve descrizione
4.3 | Lunghezza del tavolo | cm | >= | 200 | Valutazione, massimizzazione |  | Indicare quanto richiesto
4.4 | Larghezza del tavolo | cm | >= | 65 | Valutazione, massimizzazione |  | Indicare quanto richiesto
4.5 | Distanza del poggiapiedi da terra con tavolo in posizione verticale | cm | <= | 20 | Valutazione, minimizzazione |  | Indicare quanto richiesto
4.6 | Massimo peso sopportabile senza limitazioni di movimento | kg | >= | 150 | Valutazione, massimizzazione |  | Indicare quanto richiesto
4.7 | Accessibilità completa su almeno tre lati | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
4.8 | Dotazione di pedana portapaziente regolabile e rimovibile, fasce di fissaggio e compressione, supporto reggispalle e impugnature | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
4.9 | Sistema di supporto detettore integrato a scorrimento, avente le seguenti caratteristiche: | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione con indicazione dei range di movimentazione/tilting del cassetto porta detettore
4.9.1 | Tipologia | Motorizzato o Manuale |  |  | Valutazione |  | Indicare quanto richiesto
4.9.2 | Dimensioni | cm x cm |  |  | Valutazione |  | Indicare quanto richiesto
4.9.3 | Escursione longitudinale | cm |  |  | Valutazione |  | Indicare quanto richiesto
4.9.4 | Rapporto di griglia | X:1 |  |  | Valutazione |  | Indicare quanto richiesto
4.10 | Altre caratteristiche di rilievo e miglioramento rispetto ai requisiti sopra indicati | Descrivere |  |  | Valutazione |  | Elencare e descrivere eventuali altre caratteristiche di rilievo
5 | DETETTORE D'IMMAGINI
5.1 | Detettore digitale flat panel integrato di elevato range dinamico | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione indicando il range dinamico
5.2 | Dimensioni attive del detettore | cmxcm | >= | 41 x 41 | Valutazione, massimizzazione |  | Indicare le dimensioni attive del detettore
5.3 | Matrice d’acquisizione | pixel x pixel x bit |  |  | Valutazione, massimizzazione |  | Descrivere le caratteristiche della matrice di acquisizione
5.4 | Dimensione pixel | μm | <= | 200 | Valutazione, minimizzazione |  | Indicare la dimensione del singolo pixel
5.5 | Risoluzione spaziale | pl/mm |  |  | Valutazione |  | Indicare il valore di risoluzione spaziale
5.6 | Tempo di disponibilità immagine diagnostica | secondi |  |  | Valutazione, minimizzazione |  | Indicare quanto richiesto
5.7 | Altre caratteristiche di rilievo e miglioramento rispetto ai requisiti sopra indicati | Descrivere |  |  | Valutazione |  | Elencare e descrivere eventuali altre caratteristiche di rilievo
6 | CONSOLLE DI COMANDO E INTERFACCIA UTENTE
6.1 | Consolle di comando per acquisizione, elaborazione e visualizzazione di immagini fluoroscopiche e radiografiche e interfaccia utente di semplice utilizzo | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
6.2 | Presenza dei comandi per la movimentazione del tavolo sia in sala comandi che in sala esame | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
6.3 | Completa visualizzazione dei parametri radiografici/fluoroscopici e dell'assetto dell'apparecchiatura | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
6.4 | Tempi contenuti di produzione immagine e intervallo minimo tra due acquisizioni | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione, minimizzazione |  | Fornire una breve descrizione
6.5 | Trasferimento automatico in consolle dei dati dosimetrici rilevati con dispositivo integrato | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
6.6 | Software e tools per la post-elaborazione delle immagini
6.6.1 | Inserimento annotazioni | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
6.6.2 | Ottimizzazione delle immagini fluoroscopiche | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
6.6.3 | Contrast and brightness | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
6.6.4 | Noise reduction | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
6.6.5 | Edge enhancement | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
6.6.6 | Image reversal | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
6.6.7 | Greyscale optimisation | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
6.6.8 | Zoom and roam | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
6.6.9 | Electronic collimation | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
6.6.10 | Misurements | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
6.6.11 | Contour and contrast enhancement | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
6.6.12 | Windowing | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
6.6.13 | Image stitching | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
6.6.14 | Dual-energy subtraction | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
6.7 | Presenza di programmi di controlli di qualità automatici per il detettore e di software di calibrazione dell'omogeneità del segnale | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
6.8 | Dotazione di doppio monitor, di cui 1 in sala comando ed 1 in sala esame, con riproduzione delle medesime immagini | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione indicando la tipologia, le dimensioni e la risoluzione
6.8.1 | Monitor LCD ad alta risoluzione | MPx | >= | 1 | Valutazione, massimizzazione |  | Indicare quanto richiesto
6.8.2 | Dimensioni monitor | pollici | >= | 19 | Valutazione, massimizzazione |  | Indicare quanto richiesto
6.8.3 | Fornitura di carrello per i monitor collocati in sala esame | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
6.9 | Fornitura di adeguato tavolo per la consolle di comando | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
6.10 | Dotazione di gruppo di continuità con autonomia almeno tale da consentire il completo e corretto spegnimento delle componenti offerte | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
6.11 | Altre caratteristiche di rilievo e miglioramento rispetto ai requisiti sopra indicati | Descrivere |  |  | Valutazione |  | Elencare e descrivere eventuali altre caratteristiche di rilievo
7 | ARCHIVIAZIONE IMMAGINI E CONNETTIVITA'
7.1 | Possibilità di archiviazione locale di immagini | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
7.2 | Sistema per l'archiviazione e masterizzazione delle immagini, inclusivo di DICOM viewer, su CD e/o DVD in formato DICOM | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
7.3 | Piena connettività da/verso i sistemi RIS-PACS aziendali: fornitura completa di interfaccia hardware e software e tutti gli eventuali oneri necessari per l'interfacciamento ai sistemi RIS-PACS in uso | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
7.4 | Dotazione dei moduli DICOM 3.0
7.4.1 | Moduli base | Tipologia | = | Print Store Query/Retrieve Modality Worklist Radiation Dose Structured Report (RDSR) | Valutazione |  | Indicare i moduli DICOM compresi nella fornitura ed allegare il documento DICOM Conformance Statement
7.4.2 | Ulteriori moduli presenti | Tipologia |  |  | Valutazione |  | Elencare i moduli offerti in aggiunta alla dotazione minima, con particolare riferimento a: - Storage Committment (SC) - Modality Performed Procedure Step (MPPS) - ecc.
7.5 | Formati supportati per la trasmissione ed interfaccia delle immagini | Formato | >= | DICOM, JPEG | Valutazione |  | Indicare i formati disponibili di esportazione immagini (DICOM, jpeg, altro)
7.6 | Altre caratteristiche di rilievo e miglioramento rispetto ai requisiti sopra indicati | Descrivere |  |  | Valutazione |  | Elencare e descrivere eventuali altre caratteristiche di rilievo
8 | CONSEGNA, INSTALLAZIONE E ASSISTENZA TECNICA
8.1 | Consegna, predisposizione locale e impiantistica, installazione, messa in funzione a regola d'arte e collaudo funzionale dalla data dell'ordine entro | Giorni solari | <= | 45 | Valutazione, minimizzazione |  | Fornire adeguato cronoprogramma con evidenza dei tempi relativi ad ogni fase
8.2 | Disinstallzione e smaltimento apparecchiatura attulamente presente nel locale inclusa nell'offerta complessiva ( telecomandato mod. ICONOS R200 prod. SIEMENS ) | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Deve essere quotata separatamente ed inclusa nell'offerta complessiva
8.3 | Contratto assistenza incluso per la durata del noleggio | Tipologia | = | Full risk, ON SITE, Nulla escluso, comprensivo di ogni tipologia di guasto e sostituzione di tubo radiogeno e detettore (escluso dolo) | Valutazione |  | Allegare una relazione descrittiva sulla tipologia di assistenza con descrizione della rete di assistenza tecnica (sedi, numero tecnici, call center, giornate/orari di disponibilità, …)
8.4 | Numero interventi compresi in contratto | Numero | = | Illimitato | Valutazione |  | Indicare il numero di interventi compresi
8.5 | Tempi di intervento a partire dalla chiamata | Ore lavorative | <= | 8 | Valutazione, minimizzazione |  | Indicare i tempi di intervento previsti i
8.6 | Tempi di risoluzione guasto | Giorni lavorativi | <= | 3 | Valutazione, minimizzazione |  | Indicare i tempi di risoluzione previsti in regime di garanzia
8.7 | Visite annuali di manutenzione programmata incluse durante il periodo di noleggio | Numero | >= | 1 | Valutazione, massimizzazione |  | Indicare il numero di visite di manutenzione programmata previste in garanzia e fornire il relativo protocollo delle attività
8.8 | Installazione aggiornamenti compresa | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Indicare la disponibilità all'installazione degli aggiornamenti
8.9 | Formazione finalizzata sia all'avvio del sistema sia alla comprensione e corretto utilizzo degli aggiornamenti successivi | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Allegare una proposta di piano formativo con il programma dettagliato degli argomenti trattati con indicazione dei destinatari e dell'impegno in termini di giornate/orari
Allegare schede tecniche e depliant dei prodotti proposti in lingua italiana

## Istruzioni per la compilazione
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO A
COLONNA A | COLONNA B | COLONNA C | COLONNA D | COLONNA E | COLONNA F | COLONNA G | COLONNA H | COLONNA I
Riferimento | Caratteristiche Tecniche | Unità di misura | Operatore | Valore soglia minima | Criterio di valutazione | Evidenza del possesso della caratteristica richiesta (a cura della ditta offerente) | Descrizione caratteristiche prodotti offerti (a cura della ditta offerente) | Riferimento documentazione tecnica allegata e pagina (a cura della ditta offerente)
N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono inseriti i numeri progressivi delle sezioni riportate | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono illustrate le informazioni e le caratteristiche tecniche richieste | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono indicate le unità di misura (n.a. = non applicabile) | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. E' indicato l'operatore logico matematico riferito al valore minimo richiesto (colonna E) | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono illustrati i requisiti di minima richiesti per la corrispondente voce descritta nella colonna B (se non valorizzato, si tratta di un requisito non soggetto a soglia minima) | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono illustrati i criteri di valutazione delle caratteristiche in possesso dell'apparecchiatura offerta: 'massimizzazione' e 'minimizzazione' se il valore minimo richiesto è numerico, 'valutazione' se tale valore non è numerico o in corrispondenza di requisiti non di minima | Da compilare da parte della ditta. Compilare secondo quanto specificato nella colonna E | Da compilare da parte della ditta descrivendo la caratteristica posseduta dal prodotto offerto in relazione a quella richiesta nella colonna B secondo i suggerimenti riportati nella stessa colonna H | Da compilare da parte della ditta. Specificare il documento tecnico o i documenti tecnici con relativo riferimento di pagina/e, in cui è descritto il requisito indicato