## Caratteristiche di minima
Allegato A1 - Questionario Tecnico - Caratteristiche Tecniche di Minima Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte
Sistema per litotrissia extracorporea - Caratteristiche Tecniche di Minima
PER OGNI CARATTERISTICA TECNICA INCLUSA IN OFFERTA DEVE ESSERE INDICATO IL RIFERIMENTO AL MANUALE O ALLA SCHEDA/RELAZIONE TECNICA PENA LA NON VALUTAZIONE DELLA CARATTERISTICA
1
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Nome commerciale/Modello (Indicare)
1.4 | CND (Indicare)
1.5 | Numero identificativo di registrazione al Repertorio RDM (Indicare)
2 | Manuale d'Uso | Indicare e specificare se la versione del manuale è caricata sulla Banca Dati Dispositivi Medici Nazionale (SI/NO)
2.1 | Versione del manuale d'uso (Indicare)
3 | Caratteristiche tecniche di minima
3.1 | Caratteristiche generali | SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento del manuale o della scheda/relazione tecnica
3.1.1 | Sistema per litotrissia extracorporea composto da:
3.1.1.1 | Litotritore extracorporeo
3.1.1.2 | Ecotomografo di puntamento
3.1.1.3 | Sistema radiologico di puntamento
3.1.1.4 | Lettino porta-paziente
3.1.1.5 | Postazione di controllo
3.1.2 | Sistema adeguato al trattamento delle seguenti patologie urologiche:
3.1.2.1 | calcolosi renale
3.1.2.2 | calcolosi ureterale
3.1.2.3 | calcolosi vescicale
3.1.2.4 | indurazio penis plastica
3.1.3 | Sistema idoneo anche al trattamento di pazienti in età pediatrica e pazienti obesi
3.2 | Litotritore Extracorporeo | SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento del manuale o della scheda/relazione tecnica
3.2.1 | Generatore di onde d’urto di ultima generazione, piezoelettrico o elettromagnetico, ad elevata durata ed elevate prestazioni
3.2.2 | Possibilità di regolazione dell’energia focale
3.2.3 | Possibilità di selezionare tra almeno due distinte dimensioni focali
3.2.4 | Profondità focale regolabile e caratterizzata da una distanza focale massima non inferiore a 150 mm
3.2.5 | Sistema di accoppiamento tale da arrecare il minimo dolore e disagio al paziente e da permettere l’esecuzione di trattamenti anche senza l’impiego di sedazione e/o analgesia
3.3 | Sistema di puntamento Ecografico | SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento del manuale o della scheda/relazione tecnica
3.3.1 | Ecografo di puntamento interfacciato e collegato con sorgente di onde d’urto
3.3.2 | Sistema di puntamento ecografico in-line e/o coassiale con la testa terapeutica ed utilizzabile simultaneamente al sistema di puntamento radiologico. Il sistema dovrà garantire il monitoraggio continuo del puntamento senza interruzione dell’erogazione delle onde d’urto.
3.3.3 | Sistema utilizzabile anche disgiuntamente dall’apparecchiatura di litotrissia
3.3.4 | Possibilità di regolare i movimenti della sonda terapeutica da postazione remota con possibilità di visualizzare le immagini su apposito schermo
3.4 | Sistema di puntamento Radiologico | SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento del manuale o della scheda/relazione tecnica
3.4.1 | Arco a C con generatore di potenza adeguata alla destinazione d’uso
3.4.2 | Sistema di puntamento radiologico utilizzabile simultaneamente al sistema di puntamento ecografico. Il sistema dovrà garantire il monitoraggio continuo del puntamento senza interruzione dell’erogazione delle onde d’urto.
3.4.3 | Sistema utilizzabile anche disgiuntamente dall’apparecchiatura di litotrissia
3.4.4 | Sistema integrato di misura, visualizzazione, documentazione e memorizzazione almeno del prodotto dose-area (DAP) secondo quanto previsto dal D.lgs. 101/2020. Tale dispositivo dovrà consentire la memorizzazione automatica dei parametri d’esame associando automaticamente la dose erogata al paziente e la trasmissione al PACS del dato tramite DICOM Structured Dose Reporting (RDSR)
3.4.5 | Conformità allo standard DICOM 3.0 e abilitazione delle classi Store e Print, Query Retrive, MPPS, Work List Management
3.4.6 | Soluzioni atte a garantire l’ottimizzazione della dose erogata al paziente
3.4.7 | Sistema preferibilmente isocentrico con il fuoco della testa terapeutica per un più facile e rapido puntamento
3.4.8 | Tutti i movimenti dell’arco devono essere controllabili da postazione remota con possibilità di visualizzare le immagini su apposito monitor
3.5 | Lettino porta-paziente | SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento del manuale o della scheda/relazione tecnica
3.5.1 | Portata massima non inferiore a 180 kg
3.5.2 | Movimenti motorizzati regolabili anche da postazione di controllo remota
3.5.3 | Utilizzabile per manovre radio-endourologiche in configurazione indipendente dal sistema di litotrissia
3.6 | Postazione di controllo | SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento del manuale o della scheda/relazione tecnica
3.6.1 | Il sistema deve essere dotato di una postazione remota con software dedicato e con doppio monitor da almeno 19” che permetta la gestione delle movimentazioni dell’intero sistema e delle immagini
3.6.2 | La postazione deve offrire la possibilità di eseguire l' auto-posizionamento a partire dall’immagine radiologica e preferibilmente anche da quella ecografica

## Caratteristiche in Valutazione
Allegato A1 - Questionario Tecnico - Caratteristiche Tecniche Oggetto di Valutazione Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte
Sistema per litotrissia extracorporea - Caratteristiche Tecniche Oggetto di Valutazione
PER OGNI CARATTERISTICA TECNICA INCLUSA IN OFFERTA DEVE ESSERE INDICATO IL RIFERIMENTO AL MANUALE O ALLA SCHEDA/RELAZIONE TECNICA PENA LA NON VALUTAZIONE DELLA CARATTERISTICA
Specificare e indicare la pagina di riferimento del manuale o della scheda/relazione tecnica
1.1 | Mobilità della testata
1.2 | Durata del generatore (espressa in numero di colpi erogabili)
1.3 | Multidisciplinarità del sistema per impiego anche in altri ambiti come la gastroenterologia, ortopedia e medicina riabilitativa (Allegare Certificazioni)
1.4 | Caratteristiche dell’onda d’urto:
1.4.1 | Densità di energia focale (indicare valore Min-Max in mJ/mm2)
1.4.2 | Dimensioni focali
1.4.3 | Numero fuochi
1.4.4 | Livelli di energia
1.4.5 | Frequenza di emissione
1.4.6 | Profondità focale
1.5 | Caratteristiche della finestra di ingresso dell’onda d’urto
1.5.1 | Superficie di accoppiamento testata terapeutica/paziente
1.5.2 | Angolo di apertura cono di ingresso delle onde d’urto
1.6 | Caratteristiche del sistema Ecografico (Caratteristiche del sistema di puntamento; configurazione hardware e software del sistema offerto; caratteristiche del sistema ecografico con riferimento alla specifica destinazione d’uso)
1.7 | Caratteristiche del sistema Radiologico (Caratteristiche del sistema di puntamento: specificare se il sistema di puntamento radiologico è isocentrico con il fuoco della testa terapeutica; caratteristiche del sistema radiologico offerto con riferimento alla specifica destinazione d'uso)
1.8 | Soluzioni tecniche e tecnologiche migliorative offerte rispetto a quelle di minima
|  | SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento del manuale o della scheda/relazione tecnica
1.9 | Sistema di auto-posizionamento a partire dal calcolo sia dell’immagine radiologica che di quella ecografica